## Humidificador NEW
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMIDIFICADOR | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 1 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores |  |  |  |  | Multímetro
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) |  |  |  |  | Cables de prueba
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar limpieza integral del equipo (carcasa, cúpula, teclado, puertos). |  |  |  |  | Sí |  |  | No
2. | Verificar presencia de golpes, abolladuras o deterioro físico. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar el estado del cable de alimentación sensores y conector |  |  |  |  | Sí |  |  | No
4. | Verificar el correcto funcionamiento de la placa calefactora. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
5. | Evaluar estado y funcionamiento de los botones y LEDs del teclado. |  |  |  |  | Sí |  |  | N/A
6. | Ejecutar prueba de arranque (test de inicio) y verificar que no arroje errores. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
7. | Verificar la resistencia de la placa calefactora con multímetro. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
8. | Validar el funcionamiento del termistor de vidrio (resistencia dentro del rango esperado). |  |  |  |  | Sí |  |  | No
9. | Verificar que no haya fugas de vapor, humedad, aire o agua en la cúpula o en las conexiones del humidificador. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
10. | Verificar el sistema de control (modo manual/automático si aplica). |  |  |  |  | Sí |  |  | No
11. | Inspección Humidificador FISHER Y PAYKEL MR850 JSU (Circuito para Cascada, flujo de 15L/min, agua hasta indicador) |  |  |  |  | CÁMARA |  |  | AMBIENTE
Inspección Humidificador GGM VH-2600A (Circuito para Cascada, flujo de 10 L/min, agua hasta indicador )
11.1 | INVASIVA
| Control de temperatura predeterminada programada cámara: 37 Control de temperatura predeterminada programada ambiente: 40 |  |  |  |  | (36-40°C) |  |  | (36-40°C)
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMIDIFICADOR | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 2 de 2
11.2 | NO INVASIVA
| Control de temperatura predeterminada programada cámara: 31 Control de temperatura predeterminada programada ambiente: 34 |  |  |  |  | (31-35°C) |  |  | (31-35°C)
13. | Colocar sticker Mantenimiento Preventivo |  |  |  |  | Sí |  |  | No
14. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología | [7 empty] | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Cama
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMA HOSPITALARIA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 3 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de frenos y estado de las ruedas. Cambiar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar que los teclados, botones y controles de acciones funcionen correctamente. Verificando que se realicen todos los movimientos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y motores. | [5 empty] | Sí |  | No | NA
8. | Verificar los gatos hidráulicos, chavetas y estado de la palanca de barandas. Verificando el correcto funcionamiento de las mismas. Realizar cambios de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  | No | NA
9. | Inspeccionar estado fisico de los tendidos y realizar cambios de ser necesario, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Ajuste de tornilleria. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Realizar lubricación de las partes que lo requieran. | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Cuna
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 3 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de frenos y estado de las ruedas. Cambiar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar que el control de acciones funcione correctamente comprobando que se realicen todos los movimientos. | [5 empty] | Sí |  | No | No
7. | Verificar adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y motores. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Comprobar funcionamiento de los rieles y seguros de las barandas. Lubricar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar estado de los acrilicos y cambiar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10 | Ajuste de tornilleria. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
11 | Realizar lubricación de las partes que lo requieran. | [5 empty] | Sí |  |  | No
12 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Camillas
|  | PROTOCOLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMILLAS | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  | Fecha Programada
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  | D |  | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 3 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D |  | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [6 empty] | Gato hidráulico
Llaves expansivas | [6 empty] | Grasa
REVISIÓN FUNCIONAMIENTO
1. | Verificar el estado físico general del equipo: fisuras, corrosión, deformaciones, soldaduras o uniones flojas. | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Verificar el funcionamiento de mecanismos articulados (respaldo y altura). | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar y lubricar partes móviles: ejes, bisagras, rieles, uniones y manivela. | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisar el estado y funcionamiento de los gatos hidráulicos o cilindros según corresponda. Sustituir si hay fugas o pérdida de presión. | [6 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisar las barandas laterales: firmeza, sistema de bloqueo, puntos de fijación. | [6 empty] | Sí |  |  | No
6. | Comprobar el estado de las ruedas (desgaste, fijación, ruido), Verificar frenos: accionamiento, bloqueo total, ajuste si es necesario. | [6 empty] | Sí |  |  | No
7. | Realizar retoques de pintura en estructura y gatos hidráulicos de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  |  | No
8. | Realizar limpieza externa completa, retirar polvo, residuos o fluidos acumulados en mecanismos internos. | [6 empty] | Sí |  |  | No
9. | Ejecutar prueba de funcionamiento general: movilidad, frenos, posiciones y bloqueos, verifique que la camilla cumpla con condiciones seguras de operación. | [6 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar sticker mantenimiento preventivo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingenierías
Revisado Por: coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## UCIN
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 4 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, cajones, llantas, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal mini 1000 (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de habitaculo (cupula, escotillas, seguros, pasa cables-liquidos) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar estado del sensores de temperatura, humedad y cables del paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
7 | Revisar funcionamiento MSV | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Inspeccionar y limpiar accesorios del MSV | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Inspección estado del sistema neumatico (mangueras, conectores, suministro de gases medicinales, tomas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Realizar cambio del filtro bacteriológico | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria o UPS | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | El mantenimiento del ventilador pulmonar se realizara según cronograma establecido y se utilizara el Protocolo correspondiente para estos equipos (R-DIAH201-31)
13. | Inspeccionar funcionamiento de la Incubadora, MINI1000 y lamparas fototerapia | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | La MINI1000 presenta alarmas de fallo | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Si |  |  | No
17. | Fechas de calibracion y metrologia | [5 empty] | MINI1000 |  | A | M |  | D
Observaciones :
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica IC | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica IC
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica IC | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## UCIM
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO MÓVIL | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 3 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, cajones, llantas, oxido o corrosión) | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo y accesorios. | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [6 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisar sistema operativo y de ser necesario formatear el equipo | [6 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar funcionamiento de la UPS | [6 empty] | Sí |  |  | No
8. | Verificar que el inicio de sesión del software al encender el equipo sea el correcto. En caso de ser necesario deshabilitar programas duplicados. | [6 empty] | Sí |  |  | No
7. | Especificar la versión del software MSV, de ser necesario actualizar el software a la ultima versión aprobada y suministrada por Diseño y Desarrollo.
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
9. | Verificación de Pulso.(medidas en BPM +/- 2 BPM)
30
60
120
10. | Verificacion %SPO2 (medidas en % +/- 2)
97
90
80
11. | Verificación de IBP (medidas en mmhg +/- 3 mmhg ) | [6 empty] | Canal 1 |  |  | Canal 2
190/120
120/80
70/40
15/10
12. | Verificación de presion arterial no invasiva (medidas en mmhg +/- 8 mmhg )
190/120
120/80
70/40
13. | Verificación de temperaturas (medidas en °C +/- 1 °C) | [6 empty] | Canal 1 |  |  | Canal 2
24
37
40
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO MÓVIL | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 2 de 2
14. | La visualización de la pantalla es correcta (brillo, contraste, no hay distorsión) | [6 empty] | Sí |  |  | No
15. | Señales de las ondas de ECG, SpO2, IBP, CO2 y valor medido visualizados correctamente | [6 empty] | Sí |  |  | No
16. | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas) | [6 empty] | Sí |  |  | No
17. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [6 empty] | Sí |  |  | No
18. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [6 empty] | Sí |  |  | No
19. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  |  | No
22 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
23 | Fecha de última Prueba de Seguridad Electrica (R-DIAH201-22) realizada. (Esta se ejecuta anualmente).
Observaciones :
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Tensiómetro
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENSIÓMETRO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes o abolladuras. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display), según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, batería etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
5. | Inspección de componentes neumáticos (manómetro, brazalete, mangueras, pera y válvula). Si aplica. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Confirmar que el soporte de pared este firme y sin riesgo de caida, si aplica. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7. | Verificación manómetro (medidas en mmHg +/- 2 mmHg )
250
200
150
100
50
8. | Verificación de presión arterial no invasiva (medidas en mmhg +/- 8 mmhg )
190/120
120/80
70/40
9. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal, si aplica. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones:
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Pulsoximetro
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display). | [6 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar y limpiar cables de paciente. | [6 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria. | [6 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7. | Verificación de Pulso (medidas en BPM +/- 2 BPM).
30
60
120
9. | Verificacion %SPO2 (medidas en % +/- 2).
97
90
80
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 2 de 2
10 | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas). | [6 empty] | Sí |  |  | No
11. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal. | [6 empty] | Sí |  |  | No
12. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma. | [6 empty] | Sí |  |  | No
13. | Funcionamiento correcto del control de volumen y del parlante. | [6 empty] | Sí |  |  | No
14. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
15 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología.
Observaciones :
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Monitor de Signos Vitales
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras. | [6 empty] | Sí |  |  | No
| Verificar el estado físico de los accesorios. Realizar el cambio de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo y accesorios. | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [6 empty] | Sí |  |  | No
6 | Inspeccionar funcionamiento de la batería. Realizar el cambio de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7 | Verificación de Pulso.(medidas en BPM +/- 2 BPM)
30
60
120
8 | Verificacion %SPO2 (medidas en % +/- 2)
97
90
80
9 | Verificación de IBP (medidas en mmhg +/- 3 mmhg ) | [6 empty] | Canal 1 |  |  | Canal 2
190/180
120/80
70/40 (25/0)
25/10
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-07-31
Fecha de Revisión: 2025-07-31
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 2 de 2
10 | Verificación de presión arterial no invasiva (medidas en mmhg +/- 8 mmhg )
190/120
120/80
70/40
11 | Verificación de temperaturas (medidas en °C +/- 1 °C) | [6 empty] | Canal 1 |  |  | Canal 2
24
37
40
12 | Inspeccionar funcionamiento modulo de capnografía | [6 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
13 | Inspeccionar puerto de red del equipo y su transmisión a central de monitoreo | [6 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
14 | La visualización de la pantalla es correcta (brillo, contraste, no hay distorsión) | [6 empty] | Sí |  |  | No
15 | Señales de las ondas de (ECG, SpO2, IBP, CO2) y valor medido visualizados correctamente | [6 empty] | Sí |  |  | No
16 | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas) | [6 empty] | Sí |  |  | No
17 | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [6 empty] | Sí |  |  | No
18 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [6 empty] | Sí |  |  | No
19 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  |  | No
20 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
21 | Fecha de última Prueba de Seguridad Electrica (R-DIAH201-22) realizada (Esta se ejecuta anualmente).
Observaciones :
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Incubadora Neonatal
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCUBADORA NEONATAL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de habitaculo ( cupula, escotillas, seguros, pasa cables-liquidos) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar estado del sensores | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Realizar cambio del filtro bacteriológico | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Inspeccionar funcionamiento del equipo en las diferentes modos de operación. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
12 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## Marcapasos
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARCAPASOS | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Desfibriladores
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria | [6 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
5. | Verificación de ECG.(medidas en BPM +/- 2 BPM) | [6 empty] | Aurícula |  |  | Ventrículo
30
50
80
100
150
6. | Verificación Salida mA. (medidas en mA +/- 10%) | [6 empty] | Aurícula |  |  | Ventrículo
4
7
10
15
20
7. | Equipos presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [6 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARCAPASOS | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 2 de 2
9 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca |  |  |  |  | Recibido a satisfacción
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Máq. Circulación Extracorporea
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA | [8 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  |  | D |  | M | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 8 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D |  | M | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores, Llaves Allen | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Tacómetro digital | [5 empty] | Tester con termocupla
Micrómetro | [5 empty] | Kit de pruebas de MCE
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo (base y módulos) | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
5. | Inspeccionar funcionamiento de la batería o UPS | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
6. | Verificar con el micrómetro la distancia entre los rodillos de cada módulo y de ser necesario, ajustar y realizar el ajuste dinámico siguiendo las indicaciones del fabricante. | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
7. | Verificar el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
8. | Verificar estado y funcionamiento de lámpara auxiliar. | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
9. | Verificar la detención de seguridad de cada módulo, al levantar la tapa de acrílico. | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
10. | Verificación Temperatura calefactor. (medidas en °C +/- 10% )
| 20 °C | [6 empty] | °C
| 30 °C | [6 empty] | °C
| 40 °C | [6 empty] | °C
11. | Modulo 1 S/N:
Verificación de velocidad rodillos de modulo (medidas en rpm +/- 4 rpm)
| 25 rpm | [6 empty] | rpm
| 50 rpm | [6 empty] | rpm
| 100 rpm | [6 empty] | rpm
| 150 rpm | [6 empty] | rpm
Verificación de presión entre cada rodillo (medidas en mmHg)Ocluir hasta obtener una presión igual a 280mmHg en los dos rodillos (+/-10mmHg)
| Rodillo de referencia: 280mHg | [6 empty] | mmHg
| Rodillo ajustable: 280mHg | [6 empty] | mmHg
12. | Modulo 2 S/N:
Verificación de velocidad rodillos de modulo (medidas en rpm +/- 4 rpm)
| 25 rpm | [6 empty] | rpm
| 50 rpm | [6 empty] | rpm
| 100 rpm | [6 empty] | rpm
| 150 rpm | [6 empty] | rpm
Verificación de presión entre cada rodillo (medidas en mmHg)Ocluir hasta obtener una presión igual a 280mmHg en los dos rodillos (+/-10mmHg)
| Rodillo de referencia: 280mHg | [6 empty] | mmHg
| Rodillo ajustable: 280mHg | [6 empty] | mmHg
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA | [8 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 2 de 2
13. | Modulo 3 S/N:
Verificación de velocidad rodillos de modulo (medidas en rpm +/- 4 rpm)
| 25 rpm | [6 empty] | rpm
| 50 rpm | [6 empty] | rpm
| 100 rpm | [6 empty] | rpm
| 150 rpm | [6 empty] | rpm
Verificación de presión entre cada rodillo (medidas en mmHg)Ocluir hasta obtener una presión igual a 280mmHg en los dos rodillos (+/-10mmHg)
| Rodillo de referencia: 280mHg | [6 empty] | mmHg
| Rodillo ajustable: 280mHg | [6 empty] | mmHg
14. | Modulo 4 S/N:
Verificación de velocidad rodillos de modulo (medidas en rpm +/- 4 rpm)
| 25 rpm | [6 empty] | rpm
| 50 rpm | [6 empty] | rpm
| 100 rpm | [6 empty] | rpm
| 150 rpm | [6 empty] | rpm
Verificación de presión entre cada rodillo (medidas en mmHg)Ocluir hasta obtener una presión igual a 280mmHg en los dos rodillos (+/-10mmHg)
| Rodillo de referencia: 280mHg | [6 empty] | mmHg
| Rodillo ajustable: 280mHg | [6 empty] | mmHg
15. | Modulo 5 S/N:
Verificación de velocidad rodillos de modulo (medidas en rpm +/- 4 rpm)
| 25 rpm | [6 empty] | rpm
| 50 rpm | [6 empty] | rpm
| 100 rpm | [6 empty] | rpm
| 150 rpm | [6 empty] | rpm
Verificación de presión entre cada rodillo (medidas en mmHg)Ocluir hasta obtener una presión igual a 280mmHg en los dos rodillos (+/-10mmHg)
| Rodillo de referencia: 280mHg | [6 empty] | mmHg
| Rodillo ajustable: 280mHg | [6 empty] | mmHg
16. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
17. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  |  |  | No
18 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Manta térmica
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CALENTAMIENTO (MANTA TÉRMICA) | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la Unidad cuente con todos sus componentes | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar y limpiar filtro de aire | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar el funcionamiento de la unidad | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación Temperatura. (medidas en °C +/- 10% )
32
38
43
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## Manta Térmica Warm Touch
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE CALENTAMIENTO (MANTA TÉRMICA WARM TOUCH) | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras, corrosión u oxido. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la Unidad cuente con todos sus componentes | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección panel frontal, botones y display. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar filtro de aire. Realizar cambio o limpieza de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación Temperatura. (medidas en °C +/- 10% ) | [5 empty] | Equipo |  |  | Instrumento de medición
34
40
45
47
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Pesabebé
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PESABEBÉ | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón clase M1
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Comprobar que la pesabebé cuente con todos sus componentes, incluyendo bandeja, patas antideslizantes, pantalla, botones, etc. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspeccionar los componentes mecánicos y eléctricos/electrónicos, tales como el cable de alimentación (AC) o batería porta-fusibles, conexión a tierra, conectores, entre otros; según corresponda al modelo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar el funcionamiento general del equipo, asegurando que encienda correctamente, la pantalla muestre lecturas estables y los botones respondan. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisar el ajuste del “cero”, y si es necesario, realizar el reajuste correspondiente para garantizar lecturas precisas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación pesos. (medidas en Kg +/- 10% )
1
3
5
10
15
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Salvador de Células
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALVADOR DE CÉLULAS | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Tacómetro digital | [5 empty] | Set prueba Salvador de Células
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar el funcionamiento del succionador | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Ingresar modo de servicio (Stop+Mode) y verificar pistones | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar sensores de humedad | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Verificar velocidad de la centifuga (4000 rpm +/- 10%) | [5 empty] | (rpm)
9. | Verificar funcionamiento del equipo en modo manual y modo automatico | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Gramera
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRAMERA | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón clase M1
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Verificar que la gramera cuente con todos sus componentes, tales como plataforma, pantalla, botones, patas niveladoras, cubierta protectora, etc, según corresponda. | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspeccionar los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, incluyendo el cable de alimentación (AC), baterías, porta-fusibles, conexión a tierra, conectores y otros elementos relevantes según el modelo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar el encendido y funcionamiento general del equipo, asegurando que la unidad responda correctamente y muestre lecturas estables. | [6 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisar el ajuste del “cero”, y si es necesario, realizar el reajuste correspondiente para garantizar lecturas precisas. | [6 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación pesos. (medidas en g +/- 10% )
| Digital |  |  | Análoga |  |  |  | Digital |  |  | Análoga
| 10 |  |  | 50
| 50 |  |  | 100
| 100 |  |  | 200
| 200 |  |  | 500
| 500 |  |  | 700
| 1000 |  |  | 1000
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Báscula
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSCULA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Verificar que la báscula cuente con todos sus componentes, como plataforma, pantalla, patas niveladoras, cubiertas protectoras, botones, entre otros., lo que aplique. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspeccionar los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, incluyendo cable de alimentación (AC), baterías (si aplica), porta-fusibles, conexiones a tierra, conectores y elementos internos, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Comprobar el encendido y funcionamiento general de la unidad, asegurando que la báscula opere correctamente y muestre lecturas estables. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar el ajuste del “cero”, y realizar el reajuste si es necesario, para asegurar precisión en las mediciones. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación pesos. (medidas en Kg +/- 10% )
20
40
50
70
90
120
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Prueba de Esfuerzo
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRUEBA DE ESFUERZO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 5 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de EKG | [5 empty] | Lubricante para bandas
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Limpieza y lubricacion de la banda caminadora y poleas del motor | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar y limpiar cable de paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria o UPS | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
8. | Verificación de ECG.(medidas en BPM +/- 2 BPM)
30
60
120
9. | La visualización de la pantalla es correcta (brillo, contraste, no hay distorsión) | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Señal de la onda de ECG y valor medido visualizados correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Verificar funcionamiento de la impresora | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
16 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Electrocardiógrafo
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIÓGRAFO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de EKG
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Verificar el estado físico del equipo (golpes, abolladuras, rayones, deterioro de pintura o carcasa). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar cables (alimentación, paciente), conectores y fusibles; asegurar sujeción firme y sin daño, Comprobar integridad de conexión a tierra. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisar funcionamiento de botones, perillas y LEDs. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar y limpiar cable de paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria o UPS, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7. | Verificación de ECG.(medidas en BPM +/- 2 BPM)
30
60
120
8. | Comprobar pantalla: brillo, contraste, sin píxeles muertos ni distorsión visual. (añadir NA) | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar adecuación de fecha, hora y configuración de alarmas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Simular condición de señal ausente o mala calidad: comprobar alarmas visual y sonora. | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Verificar funcionamiento de la impresora (añadir NA) | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Señal de la onda de ECG y valor medido impresos o en formato PDF correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Verificar señal de calibración de 1 mV (forma y amplitud) (añadir NA) | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Comprobación del funcionamiento adecuado de las alarmas | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Centrífuga
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRÍFUGA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Tacómetro digital
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección pates y accesorios (portatubos, perillas, terminales, indicadores, display, etc.) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar el motor y sus componentes (Carbones, baleros, eje, acoplamiento,etc.), Cambiar carbones y lubricar si es necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar funcionamiento del equipo y sistema de frenado | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación de velocidad de la centrífuga. (medidas en rpm +/- 10% )
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Lámpara de Calor Radiante
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la Lámpara cuente con todos sus componentes. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar estado del sensor de piel | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar funcionamiento del sistema de alarmas visuales y sonoras. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar el pasador y/o seguros de las paredes del equipo, verificando el estado de todos los paneles de acrilico. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisar movimientos de inclinación y compruebe estado de la manivela. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificación de temperaturas (medidas en °C +/- 0.5 °C) | [5 empty] | Sensor de piel |  |  | Instrumento de medición
34
36
38
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Desfibrilador-OK
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Desfibrilador
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspeccionar el estado general del equipo, verificando golpes, abolladuras y otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo, asegurando la remoción de polvo y suciedad. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar el panel frontal, incluyendo botones, perillas, terminales, indicadores y display. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar el estado de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, tales como cables de alimentación, portafusiles y conexiones a tierra, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar el estado de las palas externas e internas, así como el cable de paciente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Confirmar que las pruebas de usuario realizadas en el equipo estén aprobadas y sin errores. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar el correcto funcionamiento de la batería y su nivel de carga. | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
8. | Verificación de ECG.(medidas en BPM +/- 2 BPM) | [5 empty] | Cable |  |  | Palas
30
60
120
9. | Verificación %SPO2 (medidas en % +/- 2)
97
90
80
10. | Verificación Descargas (medidas en Joules +/- 10%)
2
5
10
30
50
100
200
300
360
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 2 de 2
11. | Confirmar que la visualización de la pantalla sea adecuada, evaluando brillo, contraste y ausencia de distorsiones. | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Verificar que los ajustes de programación (fecha, hora, alarmas) sean correctos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Confirmar que el equipo no presente mensajes de error ni indicios de funcionamiento anormal | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Inspeccionar el estado del cable de marcapasos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Verificar el correcto funcionamiento de la impresora incorporada (si aplica). | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Comprobar que la función de cardioversión sincronizada y desfibrilación opere correctamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
17. | Verificar el correcto funcionamiento de las señales de alarma. | [5 empty] | Sí |  |  | No
18. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
19. | Fecha de ultima Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-06) realizada (Esta se ejecuta anualmente).
20. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Electrobisturi Aspen Excalibur
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ ASPEN EXCALIBUR | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Electrobisturí
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [7 empty] | Sí |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. (Realizarse con el equipo desenchufado) | [7 empty] | Sí |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [7 empty] | Sí |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [7 empty] | Sí |  | No
5. | Inspeccionar estado de interruptores de pie y de mano | [7 empty] | Sí |  | No
6. | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Monopolar (medidas en watts) +/- 10% |  |  | Blend 1 (medidas en watts) +/- 10% |  | Bipolar (medidas en watts) +/- 10%
[5 empty] | Corte (300Ohm) |  |  | Corte (300Ohm) |  | Corte (50Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
7. | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Coagulación (medidas en watts) +/- 10%
Corte (300Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
8. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [7 empty] | Sí |  | No
9. | Inspeccionar funcionamiento del modo bipolar | [7 empty] | Sí |  | No
10. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [7 empty] | Sí |  | No
11. | Colocar sticker mantenimiento preventivo | [7 empty] | Sí |  | No
12. | Fecha de última Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-22) realizada.
13 | Fecha de Calibración según sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación:2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## Electrobisturi Heal Force
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ HEAL FORCE | [8 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [10 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Electrobisturí
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [8 empty] | Sí |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. (Realizarse con el equipo desenchufado) | [8 empty] | Sí |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [8 empty] | Sí |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [8 empty] | Sí |  | No
5. | Inspeccionar estado de interruptores de pie y de mano | [8 empty] | Sí |  | No
6. | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  | Monopolar puro (medidas en watts) +/- 15% |  |  |  | Monopolar blend 1 (medidas en watts) +/- 15% |  |  | Monopolar blend 2 (medidas en watts) +/- 15%
|  |  |  | Corte (500Ohm) |  |  |  | Corte (500Ohm) |  |  | Corte (500Ohm)
10 Watt
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
7. | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  | Monopolar blend 3 (medidas en watts) +/- 15% |  |  |  |  | Coagulación (medidas en watts) +/- 15%
|  |  |  | Corte (500Ohm) |  |  |  |  | Coagulación (500Ohm)
10 Watt
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
8. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
9. | Inspeccionar funcionamiento del modo bipolar | [8 empty] | Sí |  | No
10. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
11. | Colocar Sticker de mantenimiento preventivo | [8 empty] | Sí |  | No
12. | Fecha de última Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-22) realizada.
13. | Fecha de Calibración según sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## Electrobisturi Force 2
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ FORCE 2 | [8 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas
FRECUENCIA ( ) MESES | [10 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Electrobisturí
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [8 empty] | Sí |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. (Realizarse con el equipo desenchufado) | [8 empty] | Sí |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [8 empty] | Sí |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [8 empty] | Sí |  | No
5. | Inspeccionar estado de interruptores de pie y de mano | [8 empty] | Sí |  | No
6 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Monopolar (medidas en watts) +/- 15% |  |  |  | Coagulación (medidas en watts) +/- 15%
[5 empty] | Corte (300Ohm) |  |  |  | Coagulación (300Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
7 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Monopolar Blend 1 (medidas en watts) +/- 15% |  |  | Monopolar Blend 2 (medidas en watts) +/- 15% |  |  | Monopolar Blend 3 (medidas en watts) +/- 15%
[5 empty] | (300Ohm) |  |  | (300Ohm) |  |  | (300Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
8 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
9 | Inspeccionar funcionamiento del modo bipolar | [8 empty] | Sí |  | No
10 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
11 | Colocar sticker mantenimiento preventivo | [8 empty] | Sí |  | No
12 | Fecha de última Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-22) realizada.
13. | Fecha de Calibración según sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación:2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## Electrobisturi WEM
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ WEM SS-501SX | [8 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [10 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Electrobisturí
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [8 empty] | Sí |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. (Realizarse con el equipo desenchufado) | [8 empty] | Sí |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [8 empty] | Sí |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [8 empty] | Sí |  | No
5. | Inspeccionar estado de interruptores de pie y de mano | [8 empty] | Sí |  | No
6 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Monopolar puro (medidas en watts) +/- 20% |  |  |  | Monopolar blend (medidas en watts) +/- 20%
[5 empty] | Corte (500Ohm) |  |  |  | Corte (700Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
7 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Coagulación desecación (medidas en watts) +/- 20% |  |  |  | Coagulación fulguración (medidas en watts) +/- 20%
[5 empty] | (500Ohm) |  |  |  | (500Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
8 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
9 | Inspeccionar funcionamiento del modo bipolar | [8 empty] | Sí |  | No
10 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [8 empty] | Sí |  | No
11 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [8 empty] | Sí |  | No
12 | Fecha de última Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-22) realizada.
13. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los Derechos Reservados. FCV

## Electrobisturi Force FX
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBISTURÍ FORCE FX | [7 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: | [5 empty] | Modelo:
No. Inv: | [5 empty] | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: | [5 empty] | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [9 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [9 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de Electrobisturí
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [7 empty] | Sí |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. (Realizarse con el equipo desenchufado) | [7 empty] | Sí |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [7 empty] | Sí |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [7 empty] | Sí |  | No
5. | Inspeccionar estado de interruptores de pie y de mano | [7 empty] | Sí |  | No
6 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Monopolar bajo (medidas en watts) +/- 15% |  |  | Monopolar puro (medidas en watts) +/- 15% |  | Monopolar blend (medidas en watts) +/- 15%
[5 empty] | Corte (300Ohm) |  |  | Corte (300Ohm) |  | Corte (300Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
7 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA |  |  |  | Coagulación desecación (medidas en watts) +/- 15% |  |  | Coagulación fulguración (medidas en watts) +/- 15% |  | Coagulación spray (medidas en watts) +/- 15%
[5 empty] | (500Ohm) |  |  | (500Ohm) |  | (500Ohm)
| 10 Watt |  |  |  | .
20 Watt
30 Watt
50 Watt
70 Watt
100 Watt
8 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [7 empty] | Sí |  | No
9 | Inspeccionar funcionamiento del modo bipolar | [7 empty] | Sí |  | No
10 | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [7 empty] | Sí |  | No
11 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [7 empty] | Sí |  | No
12 | Fecha de última Prueba de Seguridad Eléctrica (R-DIAH201-22) realizada.
13. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los Derechos Reservados. FCV

## Equipo de Órganos
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE ÓRGANOS | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisión del estado de la batería y/o cable de AC. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisión del bombillo del otoscopio. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión del bombillo del oftalmoscopio. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El interruptor ON/OFF funciona correctamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | El control de luminosidad del otoscopio funciona correctamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | El control de luminosidad del oftalmoscopio es correcto. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Lámpara Auxiliar
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA AUXILIAR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisar estado de las llantas | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificación funcionamiento del interruptor On/Off | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisión de funcionamiento de la lámpara | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Revisión del sistema mecánico de posicionamiento | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica IC
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Lámpara Cielitica
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA CIELÍTICA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar panel de control e indicadores. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar funcionamiento de la cámara de vídeo y pantalla si aplica | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Verificación de pantalla táctil y/o pulsadores según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | El sistema de enfoque funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisión del sistema de luminosidad de la lámpara. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Revisión del sistema mecánico de posicionamiento. Realizar ajustes de tornilleria. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Monitor Fetal
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR FETAL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo y accesorios. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display). | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas). | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar que el transductor de actividad intrauterina y fetocardia se encuentre en buen estado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7. | Verificación de Frecuencia cardiaca. (medidas en BPM +/- 2 BPM) | [5 empty] | Canal 1 |  |  | Canal 2
120
140
180
200
8. | Realizar pruebas con presión manual simulada sobre el transductor de actividad intrauterina (toco). | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | El display visualiza el valor de la fetocardia | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | La señal del marcador de eventos se registra en el exámen | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | La impresora registra claramente las señales de monitorización de los transductores | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Tens
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TENS | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisión de funcionamiento de la batería y/o adaptador de voltaje | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisión del estado de los cables de paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión de funcionamiento de los controles de intensidad, ancho de pulso y tipo de la señal de estimulación de cada canal. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Funcionamiento correcto del equipo según el tratamiento seleccionado | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Nebulizador
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEBULIZADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-STBIO-05)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Filtro instalado y en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El manómetro indica correctamente la presión de trabajo | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | El sistema de presión positiva trabaja correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Bicicleta
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BICICLETA SPINNING | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Realizar movimientos en los pedales, desplazamiento suave y sin ruidos extraños. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión/Ajuste de la manija y de la silla de montar. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Lubricación de las partes mecánicas (Revisión de ajuste correcto de tornillos y tuercas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Comprobación de la tensión de la cadena | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Lubricación de los tornillos de ajuste de la manija y la silla. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Revisar que las partes móviles del equipo no presentan ruidos extraños por causa de fricciones inadecuadas que reduzcan el tiempo de vida útil de las partes afectadas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Revisión del correcto ajuste de los pedales | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Succionador Portatil
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUCCIONADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, como cable de alimentación (AC), porta-fusibles, interruptores, conexión a tierra, y otros elementos aplicables. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar que el botellón recolector auxiliar tenga tapa, no presente daños físicos y esté correctamente instalado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Confirmar que el filtro hidrofóbico esté instalado, limpio y en buen estado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Comprobar que el manómetro registre correctamente el cero mecánico. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar el funcionamiento del sistema de presión positiva, si aplica. | [5 empty] | Sí |  |  | N/A
8. | Evaluar el sistema de succión, asegurando que genere vacío correctamente y con flujo constante. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar el correcto funcionamiento de la válvula de control de flujo de aspiración. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Realizar el cambio de flapers en el sistema neumático, si el diseño del equipo lo requiere. | [5 empty] | Sí |  |  | N/A
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Banda
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANDA CAMINADORA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Lubricación de las partes mecánicas (Revisión de ajuste correcto de tornillos y tuercas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Comprobación de la tensión de la Banda | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Lubricación de la banda caminadora | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisar que las partes móviles del equipo no presentan ruidos extraños por causa de fricciones inadecuadas que reduzcan el tiempo de vida útil de las partes afectadas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Revisión del correcto funcionamiento | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica 2023-03-23 | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Mesa de Cirugía
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGÍA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Aceite hidráulico
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | El sistema de frenos y liberación para desplazamiento funciona adecuadamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Teclado, botones y controles de acciones funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | La colchoneta se encuentra en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Revisar nivel de aceite hidráulico | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisión del correcto funcionamiento de todos los movimientos | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Mesa Basculante
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA BASCULANTE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Aceite Lubricante
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | El sistema de frenos y liberación para desplazamiento funciona adecuadamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Teclado, botones y controles de acciones funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | La colchoneta se encuentra en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Lubricar sistema mecánico | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisión del correcto funcionamiento de todos los movimientos | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Frontoluz
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTOLUZ | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | El interruptor ON/OFF funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisión de funcionamiento de la batería y/o adaptador de voltaje. Realizar cambio de batería en caso de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión del estado del casco y accesorios | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar que el equipo encienda de inmediato, la intensidad sea uniforme y sin parpadeos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Revisión de funcionamiento de los controles de intensidad, lámpara y diametro de haz de luz. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Fuente de luz
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUENTE DE LUZ | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Rvisión de los bombillos | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisión de funcionamiento de los controles de intensidad. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Selladora
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SELLADORA DE PAPEL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión de funcionamiento | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Cambio de la banda de sellamiento | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica IC
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Hidrocolector
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROCOLECTOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión de funcionamiento (Asegúrese que al poner en funcionamiento el equipo este se encuentra con sufiente agua) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El equipo alcanza la temperatura seleccionada | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Autoclave
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display, leds y manómetro) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | El manómetro indicador de presión de trabajo registra adecuadamente el cero mecánico | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El equipo contiene la cantidad de agua apropiada para el proceso de esterilización | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Bandejas de estirilización en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | El equipo se encuentra en una superficie plana y nivelada | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | El estado de la junta o sello de la puerta, se encuentra en condiciones óptimas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
10. | Teclado y botones de control de acciones funcionan correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | El manómetro del equipo trabaja correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | El temporizador funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | El equipo realiza automáticamente el control de temperatura y/o presión para el proceso | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | El equipo realizó correctamente el proceso de esterilización | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | La válvula de seguridad funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Los mensajes de error son mostrados en el equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
17. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
18. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## CFT
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CFT | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de paciente
Analizador de seguridad eléctrica
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección panel de gases (tomas, mangueras de oxígeno y vacío) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Lámparas de luz blanca y fototerapia funcionancorrectamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Equipo cuenta con 2 pulsoximetros marca Mindray modelo PM600 | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Telemetría
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN CENTRAL DE TELEMETRÍA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo y accesorios (CPU, Pantallas, cables de video y/o RED) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, HDMI, cable adaptador, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Comprobar que la visualización en pantalla sea adecuada, sin distorsiones, con brillo y contraste correctos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar que las señales de onda y valores medidos se visualicen correctamente en todos los cubículos, y que la transmisión en tiempo real sea estable, sin retrasos perceptibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Comprobar el funcionamiento correcto del sistema de audio (alarmas audibles, notificaciones de eventos, etc.). | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Eliminar archivos temporales y registros innecesarios del sistema para mantener el rendimiento óptimo del software. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Telemóvil
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TELEMÓVIL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Simulador de EKG
Analizador de seguridad eléctrica
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, cable de red, teclado, mouse, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisar sistema operativo y de ser necesario formatear el equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar y limpiar cable de paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar y limpiar electrodos de succión y electrodos tipo pinza | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar funcionamiento de la UPS | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
8. | Verificación de ECG.(medidas en BPM +/- 2 BPM)
30
60
120
9. | La visualización de la pantalla es correcta (brillo, contraste, no hay distorsión) | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Verificar funcionamiento de la impresora | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Señal de la onda de ECG y valor medido impresos correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Verificar señal de calibración de 1 mV (forma y amplitud) | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
17. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Doppler Fetal
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOPPLER FETAL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Simulador Fetal
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO
1. | Verificar el estado físico general del equipo (golpes, abolladuras, rayones, desgaste, etc.). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | La batería del equipo es la apropiada esta en buen estado (carga completa, sin sulfatación). | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisar el panel de control: botones, perillas, terminales, conectores y pantalla. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Evaluar el estado físico del transductor (fisuras, cable, conector) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar el correcto funcionamiento del interruptor de encendido/apagado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
7. | Verificación de Frecuencia cardiaca. (medidas en BPM +/- 2 BPM)
120
140
180
200
8. | Comprobar que el display muestra correctamente la frecuencia cardíaca | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar el funcionamiento del control de volumen y altavoz. Sonido claro, sin distorsión. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Hemochron
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HEMOCHRON | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Termómetro para Hemochron
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, adaptador, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Limpie los pocillos de ensayo con un hisopillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico. Depues de efectuada la limpieza utilice un hisopillo de algodón seco para asegurarse que no queda humedad en los pocillos de ensayo | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verifique que la temperatura de operación del equipo es 37 °C +/- 1 °C | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Sistema de Terapia de Calor
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TERAPIA DE CALOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión de funcionamiento (Asegúrese que al poner en funcionamiento el equipo este se encuentra con sufiente agua destilada) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar estado de las mangueras de ser necesario cambiarlas | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificacion Temperatura. (medidas en °C +/- 1 °C )
25
30
40
8. | Bomba de circulación funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Neumoinsuflador
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEUMOINSUFLADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de manguera, conectores y regulador de presión CO2 | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisión de funcionamiento de panel de control y display | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Torniquete
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNIQUETE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | El interruptor On/Off funciona correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de manguera, conectores y accesorios | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisión de funcionamiento de panel de control y display | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Equipo mantiene la presión durante el tiempo seleccionado | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Holter
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Simulador de ECG
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | La batería del equipo es la apropiada | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Cable de paciente en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | El boton de eventos opera apropiadamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Conectores de datos y cable de paciente en buen estado | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de aprobación: 2023-03-23
#REF!
#REF!

## Pegasus
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT PEGASUS |  |  |  |  | FCV
[7 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA |  |  |  |  | Pagina 1 de 1
Equipo:
Marca: |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  | Serie: |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  | Entidad: |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 3 horas | [6 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [6 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores |  |  |  |  | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro |  |  |  |  | Aspiradora
Juego de llaves allen milimétricas |  |  |  |  | Juego de llaves fijas milimétricas
REVISION PRE-ENCENDIDO
1 | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  | No
2 | Limpieza atendiendo al protocolo de mantenimiento mensual | [5 empty] | Sí |  | No
3 | Inspección de estado de las clavijas para guía de bolsas | [5 empty] | Sí |  | No
4 | Limpieza filtros de gabinete electrico | [5 empty] | Sí |  | No
5 | Verificación y lubricación de movimiento de actuadores | [5 empty] | Sí |  | No
6 | Revisión de estado de espirales de almacenamiento | [5 empty] | Sí |  | No
7 | Verificación de estado de clavijas ade carga | [5 empty] | Sí |  | No
8 | Lubricación de las bandas del eje de movimiento cartesiano | [5 empty] | Sí |  | No
REVISION ENCENDIDO
9 | Verificación secuencia de encendido | [5 empty] | Sí |  | No
10 | Respuesta pantalla táctil de computador | [5 empty] | Sí |  | No
11 | Activación de funciones por medio de los comandos del supervisor | [5 empty] | Sí |  | No
12 | Revisión de cotas de espirales | [5 empty] | Sí |  | No
13 | Revisión de cotas de clavijas de carga | [5 empty] | Sí |  | No
14 | Verificación carga de medicamentos | [5 empty] | Sí |  | No
REVISIÓN DE ETABAG
15 | Inspeccionar funcionamiento de la bateria y/o ups | [5 empty] | Sí |  | No
16 | Etiqueta legible y posicionada en el pin de descarga | [5 empty] | Sí |  | No
17 | Inicio y detención adecuada de banda de salida | [5 empty] | Sí |  | No
18 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica |  |  |  |  | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de revisión: 2023-03-23
#REF!

## Compresor Vascular
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR VASCULAR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display). | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar componentes mecanicos y/o hidraulicos, si aplica. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Verificar encendido del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
8. | Ingreso a Modo de acceso para pruebas
| 8.1. Conecte el equipo a la red eléctrica y verifique que el led indicador de conexión AC este encendido. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 8.2. Mantenga presionado el botón de encendido y el botón B al tiempo. Verifique que en pantalla aparezca la opción de "Modo de acceso para pruebas". | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Ingreso a Modo T2 - Prueba de funcionamiento general
| 9.1. Con la flecha de desplazamiento seleccione la opción T2 y verique que aparezca en pantalla. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 9.2. Presione el botón B para iniciar la prueba, luego presione el botón A. Verifique que todos los LEDs se iluminen uno por uno y en orden sucesivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 9.3. Posteriormente, mantenga presionado el botón B y verifique que la velocidad de la bomba aumente al máximo después de 4-5 segundos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 9.4. Verifique que al soltar el botón B la bomba reduzca de velocidad | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 9.5. Finalmente, verifique que las válvulas se accionen en orden sucesivo (de la n.°1 a la n.°6), cada una durante 2 segundos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Ingreso a Modo T5 - Prueba automática
| 10.1. Ingrese nuevamente al "Modo de acceso para pruebas" descrito en el punto 9. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 10.2. Presione el botón B para iniciar la prueba automática y verifique que en la pantalla parpadea "T5" hasta la finalización de la prueba. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| 10.3. Verifique el indicador de error suena y que el equipo realice todo el abanico de pruebas llevadas a cabo durante el arranque. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR VASCULAR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 2 de 2
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Calentador de sangre
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALENTADOR DE SANGRE E INFUSIÓN | [6 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro y termocupla | [5 empty] | Set de infusión y jeringa
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Prueba de calentamiento
| Posicione la termocupla dentro de la ranura del extremo final del perfil calentador, encienda el equipo y verifique que la temperatura medida por el multimetro sea la misma dada por el equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Prueba de alarma de temperatura alta
| 6.1. Posicione el tubo del set de infusión dentro de la ranura del perfil calentador. 6.2. Caliente agua a más de 45 °C aproximadamente y posteriormente viertala en el tubo haciendo uso de una jeringa. 6.3. Verifique que suene la alarma de temperatura alta y que inmediatamente se detenga el calentamiento. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Prueba de alarma de temperatura baja
| 7.1. Sumerja en agua fria (< 10 °C) por lo menos 30 cm del extremo final del perfil calentador. 7.2. Verifique que cuando la temperatura medida se encuentre por debajo de 33 °C se dispare la alarma de temperatura baja. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de revisión: 2023-03-23
#REF!

## Bomba de infiltrIción
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE INFILTRACIÓN | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Revisar la carcasa por golpes, abolladuras, pintura deteriorada o partes dañadas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Comprobar el estado del pedal (ON/OFF o VARIO): sin desgaste, resorte en buen estado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Verificar cable de alimentación, fusible y cambiar este si se requiere, conexión a tierra | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Comprobar que el tubo este insertado correctamente y respetando la flecha de dirección, sin pliegues ni obstrucciones. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Conectar la unidad y encenderla: el LED de encendido debe activarse. | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Iniciar con pedal; el motor y LED deben activarse sin ruidos inusuales, Ajustar la perilla de flujo, medir caudal con jeringa en niveles bajo, medio, alto. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Pulsar el botón de desbloqueo (pump release): la bomba debe detenerse inmediatamente
8. | verificar alarmas sonora/visual.
9. | realice verificación de limpieza y desinfección
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-07-31
Fecha de revisión: 2025-07-31
Todos los derechos reservados. FCV

## Sierra para cortar yeso
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA PARA CORTAR YESO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras, corrosión u oxido. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección del interruptor encendido/apagado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, escobillas, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar funcionamiento del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Equipo Biomedico
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO | [6 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Equipo:
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar componentes mecanicos y/o hidraulicos, si aplica | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Inspeccionar funcionamiento del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria y/o ups si aplica | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de revisión: 2023-03-23
#REF!

## Grua Pesa Paciente
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRÚA PESA PACIENTE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc.) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la grúa cuente con todos sus componentes y accesorios (incluyendo arnés de paciente) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Comprobación del estado general del chasis, mástil, brazo, percha, asas de empuje, pasadores, ruedas y frenos | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Comprobación del estado general del motor de apertura y cierre de patas y del motor de elevación de paciente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar el funcionamiento de la grúa, operatividad mecánica y eléctrica, así como de la caja de control y el estado de la batería | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Comprobar el funcionamiento de la báscula y su correcta puesta a "Cero", de ser necesario reajustar | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificación de pesos. (medidas en Kg +/- 10% )
40
50
60
70
80
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Balanza Recolección de Sangre
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón clase M1
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la balanza cuente con todos sus componentes y accesorios (estuche con soporte para anclaje, masa de calibración, cargador y cable de poder). | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Calibración con masa de referencia. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Presionar botón {POWER-CAL} por 3 segundos. Verificar mensaje “CAL” en el display y muestra de valor “0 GM”. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Colocar masa de referencia de 500 grs, asegurándose que permanezca sin movimiento. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Verificar que tras 10 segundos aparezca el valor “500 GM” en el display, de manera intermitente junto con una señal audible. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Retirar la masa de referencia. El equipo se apaga automáticamente. La calibración se ha completado. Si indica mensaje de error “ADJ”, remítase al manual de usuario para realizar calibración manual. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificación de procedimiento para recolección
| Encendido y tarado de peso en el display. Botón {POWER-CAL}. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Programación del volumen a recolectar. Botón {PRESET, 5ml↑, 5ml↓}. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Ubicar bolsa de recolección, verificar su peso en el display. Ubicar vía de la bolsa sobre el soporte del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Presionar botón {CLAMP} y comprobar el correcto cerrado de la vía. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Presionar botón {START} y comprobar el inicio de la recolección desde un valor de “0” mL. Realizar cronometrado del proceso. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Verificar, en el display, el aumento del volumen recolectado y el indicador de recolección (símbolo de gota). | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Comprobar que una vez se ha recolectado el volumen programado, el equipo realice el cierre de la vía automáticamente y emita la alerta de fin de recolección. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Abrir el clamp y retirar la bolsa de recolección. Verificar el tiempo transcurrido, presionando el botón {TIME.BEEP}. Comparar con el tiempo cronometrado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Comprobar funcionalidades de pesaje, alertas de recolección, clamp, mix (sacudida manual de la bolsa) y alarmas audibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 2 de 2
7. | Verificación pesos. (medidas en gr +/- 10% )
| 100 | [8 empty] | Análoga
200
300
400
500
600
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Agitador
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores |  |  |  |  | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro |  |  |  |  | Tacómetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). |  |  |  |  | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. Lubricación según se requiera. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, cargador, porta-fusibles, conexión a tierra, etc), según corresponda. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
4. | Inspección del panel de control, botones y/o perillas de mando, pantalla LCD o display, indicadores LED, según corresponda. |  |  |  |  | Sí |  |  | No
5. | Inspección de la plataforma y su correcta sujeción, así como estado de la base o caucho antideslizante para objetos (si aplica) |  |  |  |  | Sí |  |  | N/A
6. | Verificar el funcionamiento del potenciómetro |  |  |  |  | Sí |  |  | No
7. | Verificación de rotación RPM (indique rango de valores según aplique)
20
50
80
100
150
200
300
8. | Colocar sticker Mantenimiento Preventivo |  |  |  |  | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología | [7 empty] | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Microscopio
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos de control (botones, perillas, terminales, indicadores, botón de encendido) según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de la estructura del equipo (equipo, brazo, cabeza ocular) y su adecuado soporte mecánico | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspección de la platina portamuestras: estado general, regla de referencia, ajuste de posición X y Y (barra y perillas de desplazamiento), platina de anclaje de muestras. Verificar ajustes macro y micrométrico | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspección del revólver portaobjetivos. Comprobar su rotación y anclaje de posición. Verificar la correcta sujeción de los objetivos | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Inspección de la cabeza ocular, comprobando la sujeción y el movimiento mecánico de los binoculares. Verificar estado de los lentes. Realizar limpieza de los componentes con paño estéril y paño de microfibra. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificar que se encuentren los objetivos correspondientes, así como su estado general. Realizar comprobación de funcionamiento con muestra de prueba. Utilizar aceite de inmersión únicamente para objetivo 100x y limpiar cuidadosamente al finalizar. (Indicar en Observaciones las referencias de los objetivos correspondientes al modelo del equipo y sus novedades) | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Inspeccionar estado general del condensador, estado del vidrio, intensidad y funcionamiento del bombillo, el cual debe ser reemplazado en caso de ser necesario | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Inspección del diafragma, su estado general y ajuste, así como verificar la correcta apertura y cierre del enfoque | [5 empty] | Sí |  |  | No
12 | Colocar sticker Mantenimiento Preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión:2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Lavadora Termodesinfectadora
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA TERMODESINFECTADORA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 3 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( 3 ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Set de herramientas (pinzas, llaves fijas, etc.) | [5 empty] | Quiruger y alcohol isopropílico
Juego de copas pequeñas | [5 empty] | Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, acabados, etc.) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección del panel frontal y posterior (botones, indicadores led y pantallas LCD) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc.) según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección del accionamiento y cierre de las puertas de cargue y descargue, así como el estado de sus cubiertas y vidrios | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El estado de la junta o sello de las puertas se encuentran en condiciones óptimas | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspección del estado general y limpieza de la cámara de lavado, sus rejillas y empaques (usar quiruger y alcohol isopropílico para la limpieza) | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisión del estado de las cestas o racks para instrumentación | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | El equipo se encuentra en una superficie plana y nivelada | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Comprobar el estado de la impresora, tapa, papel e impresión | [5 empty] | Sí |  |  | No
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
11. | Botones de control de acciones funcionan correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Mensajes en pantallas LCD se visualizan correctamente y corresponden con los comandos y programas seleccionados. Visualización correcta del estado actual. | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Revisión y limpieza de los filtros en el tanque de desagüe | [5 empty] | Sí |  |  | No
14. | Revisión y limpieza de la electroválvula de agua (sustituir si es necesario) | [5 empty] | Sí |  |  | No
15. | Sustitución de los filtros de aire de secado F5 y HEPA | [5 empty] | Sí |  |  | No
16. | Comprobar el estado del sensor de temperatura | [5 empty] | Sí |  |  | No
17. | Comprobar el estado del termostato de seguridad (verificar continuidad) | [5 empty] | Sí |  |  | No
18. | Revisar y limpiar los flujómetros de agua y de productos químicos | [5 empty] | Sí |  |  | No
19. | Revisar y limpiar los dosificadores de productos químicos (lubricar si es necesario) | [5 empty] | Sí |  |  | No
20. | Comprobar el estado de los tubos de membrana de los dosificadores y tubos de conexión (sustituir si es necesario) | [5 empty] | Sí |  |  | No
21. | Comprobar funcionamiento de los sensores de nivel de productos químicos y limpiar el filtro de aspiración | [5 empty] | Sí |  |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA TERMODESINFECTADORA BMT UNICLEAN SL | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
22. | Comprobar la libre rotación de las paletas de lavado, abrirlas y limpiar el interior; revisar y limpiar los inyectores | [5 empty] | Sí |  |  | No
23. | Comprobar la hermeticidad de las juntas de las puertas | [5 empty] | Sí |  |  | No
24. | Descartar si hay fugas en la junta rotativa de la bomba de lavado | [5 empty] | Sí |  |  | No
25. | Descartar si hay fugas en la bomba de desagüe (si es el caso, comprobar el estado de las paletas, limpiar el área de la junta) | [5 empty] | Sí |  |  | No
26. | Comprobar la operación del presóstato mediante el sistema de control | [5 empty] | Sí |  |  | No
27. | Descartar si hay fugas de agua en la junta de la resistencia calentadora de agua | [5 empty] | Sí |  |  | No
28. | Descartar si hay fugas en las electroválvulas de cargue y desagüe de agua | [5 empty] | Sí |  |  | No
29. | Colocar Sticker Mantenimiento Preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
30. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23

## Calypso
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT CALYPSO | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 1
Equipo:
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 3 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Aspiradora
Juego de llaves allen milimétricas | [5 empty] | Juego de llaves fijas milimétricas
REVISION PRE-ENCENDIDO
1 | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [6 empty] | Sí |  | No
2 | Realizar limpieza atendiendo al protocolo de mantenimiento mensual | [6 empty] | Sí |  | No
3 | Verificar estado de ventosas (ventosas de apertura de bolsa estación 3 y 4, ventosas del eje de recolección de bolsas, jeingas estación 3, ventosas del perno de recolección del robot scara, ventosa del recolector de blíster) | [6 empty] | Sí |  | No
4 | Verificación movimientos de actuadores | [6 empty] | Sí |  | No
5 | Lubricación de piezas mecánicas | [6 empty] | Sí |  | No
6 | Limpieza filtros de gabinete electrico | [6 empty] | Sí |  | No
INSPECCIÓN BOMBA DE VACIO
7 | Verificar el nivel de aceite entre las marcas min y max (Bomba de vacío Leybold Sogevac SV10-16B) | [6 empty] | Sí |  | No
8 | Limpieza y verificación del estado del aire (Bomba de vacío Leybold Sogevac SV10-16B) | [6 empty] | Sí |  | No
9 | Limpieza de filtro del aire (Bomba de vacío FPZ) | [6 empty] | Sí |  | No
REVISIÓN ENCENDIDO
10 | Verificación secuencia de encendido | [6 empty] | Sí |  | No
11 | Respuesta pantalla táctil de computador | [6 empty] | Sí |  | No
12 | Revisión del cabezal de impresión | [6 empty] | Sí |  | No
REVISIÓN MONODOSIS
13 | Producción de etiquetas (centrado de impresión, ligibilidad de impresión, estampado de etiqueta en bolsa) | [6 empty] | Sí |  | No
14 | Verificación de sello del borde inferior y superior de la bolsa | [6 empty] | Sí |  | No
15 | Creación del corte abre-facil en el borde inferior dela bolsa | [6 empty] | Sí |  | No
16 | Bordes regulares en la perforación del borde superior | [6 empty] | Sí |  | No
17 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingenierías HIC
Revisado Por: Líder Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Concentrador de O2
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONCENTRADOR DE 02 |  |  |  |  | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA |  |  |  |  | Pagina 1 de 1
Serie : | [5 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [5 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  | 1.
FRECUENCIA 6 MESES | [5 empty] | D | M |  |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Accesorios de prueba(manguera, adaptador de goma)
Multímetro | [5 empty] | Analizador de oxígeno
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral del equipo |  |  |  | SI |  | NO
| 2. | Revisar golpes/abolladuras |  |  |  | SI |  | NO
| 3. | Revisar cable de poder |  |  |  | SI |  | NO
| 4. | Revisar interruptor onn/off |  |  |  | SI |  | NO
| 5. | Vaso de humidificación en buen estado |  |  |  | SI |  | NO
| 6. | Revisión estado del filtro |  |  |  | SI |  | NO
| 6. | Estado y funcionamiento de flujometro de oxigeno correcto |  |  |  | SI |  | NO
FIO2 | 7. | Inspeccion de oxigeno
| Concentración de O2: 90% - 97% de O2 |  |  |  |  | %
FLUJO | 8. | Ajuste de Flujo
0.5L/min - 1L/min
2L/min – 3L/min
4L/min – 5L/min
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [5 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión:
Todos los derechos reservados. FCV

## TAKAOKA SAM SEI RM
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 5 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Pulmoteste
Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP) | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Verificar que la valvula de flujo rápido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar perillas e interruptores que estén en buen estado y funcionando correctamente. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Inspeccionar externamente el equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Presión de entrada de válvula reguladora de ventilador. | [5 empty] | PSI
| 7. | Efectuar limpieza integral interna del equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Fecha validación y metrologia | [5 empty] | D |  | M |  | A
ROTAMETRO | 9. | Inspección de Rotámetro
| Flujometros del rotámetro indicando cero. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Conexión de extensiones O2, Aire. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| verificar en los manometros de oxígeno y aire que las presiones esten entre 50 y 60 PSI. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificación de fuga de flujo en Rotámetro con perilla cerrada
| Flujo de salida inferior a 10 ml/min | [6 empty] | ml/min
Filtro siva | 11. | Verificación filtro siva
| verificar mangueras, de entradas y saliidas de gases, bien fijadas. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| verificar manguera de gases frescos bien conectada | [6 empty] | SI |  |  | NO
| cánister intacto, bien fijado, Empaques de canister intactos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| manometro funcional y bien fijado | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Todos los tornillos presentes e intactos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Válvula exhalatoria con valvula de alivio funcionando correctamente | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Válvula inspiratoria y expiratoria bien fijados | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Fuelle y campánula intactos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Encaje de balón intacto | [6 empty] | SI |  |  | NO
VALVULA APL | 12. | Verificación de fuga en ventilación manual
| Presión de 50 cmsH2O (+5 cmH2O) durante 5 segs (con Valvula cerrada) en modo manual. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 13. | Verificacion valvula exhalatoria APL y ventilación manual
| Graduación 10(+2cmh2o) Apretando El Balón | [6 empty] | cmH2O
| Graduación 20(+2cmh2o) Apretando El Balón | [6 empty] | cmH2O
| Graduación 30(+2cmh2o) Apretando El Balón | [6 empty] | cmH2O
| Graduación 40(+2cmh2o) Apretando El Balón | [6 empty] | cmH2O
| Graduación 50(+2cmh2o) Apretando El Balón | [6 empty] | cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
ROTAMETRO | 14. | Control de flujo de rotámetros
| Flujometro rotámetro AIRE 500 ml/min (450~550) | [6 empty] | ml/min
| Flujometro rotámetro AIRE 800 ml/min (720~880) | [6 empty] | ml/min
| Flujometro rotámetro AIRE 2.0 l/min (1.8~2.2) | [6 empty] | l/min
| Flujometro rotámetro AIRE 4.0 l/min (3.6~4.4) | [6 empty] | l/min
| Flujometro rotámetro AIRE 7.0 l/min (6.3~7.7) | [6 empty] | l/min
| Flujometro rotámetro O2 500 ml/min (450~550) | [6 empty] | ml/min
| Flujometro rotámetro O2 800 ml/min (720~880) | [6 empty] | ml/min
| Flujometro rotámetro O2 2.0 l/min (1.8~2.2) | [6 empty] | l/min
| Flujometro rotámetro O2 4.0 l/min (3.6~4.4) | [6 empty] | l/min
| Flujometro rotámetro O2 7.0 l/min (6.3~7.7) | [6 empty] | l/min
GASES | 15. | Verificacion De Sistema Extractor De Gases Contaminados
| Inspeccionar las condiciones en que se encuentra el sistema extractor de gases anestesicos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Verificación De Funcionamiento De Sistema Extractor | [6 empty] | SI |  |  | NO
PRESION | 16. | Inspección de modalidad PCV- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón 2L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: IPAP: 15 mbar ; EPAP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: IPAP: 20 mbar ; EPAP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: IPAP: 30 mbar ; EPAP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: IPAP: 40 mbar ; EPAP: 20 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 17. | Inspección de modalidad PCV - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: IPAP: 15 mbar ; EPAP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: IPAP: 20 mbar ; EPAP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: IPAP: 30 mbar ; EPAP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 18. | Inspección de modalidad VCV - ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 19. | Inspección de modalidad VCV – PEDIATRICO ( + 10%) (Circuito pediatrico, Balón 0,5L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revision:2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
ALARMAS | 20. | Inspección De Alarmas
| Led indicador de red electrica activo cuando se enciende el equipo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma sonora cuando no hay O2 y led destella | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma se detiene cuando retorna la red de O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma sonora cuando no hay Aire y led destella | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma se detiene cuando retorna la red de Aire | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar sticker de mantenimiento preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## NEBULIZADOR 1
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEBULIZADOR-PULMONEB | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 6 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Circuito de prueba
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Multímetro
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Revisar golpes/abolladuras | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar cable de poder | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar interruptor onn/off | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar el correcto funcionamiento de la bomba de aire | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar estado del filtro y de ser necesario realizar cambio. | [5 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## HUMIDIFICADOR
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HUMIDIFICADOR | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: ( ) horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Circuito de prueba
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Multímetro
Cables de prueba
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Revisar golpes/abolladuras | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar cable de poder, sensor y conector a hilo caliente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Verificación estado y funcionamiento de la placa calentadora | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar botones y leds del teclado | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Test de inicio | [5 empty] | SI |  |  | NO
OTROS | 7. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificar fugas en la cupula | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | Inspección Humidificador FISHER Y PAYKEL MR850 JSU (Circuito para Cascada, flujo de 15L/min, agua hasta indicador) | [5 empty] | CAMARA |  |  | AMBIENTE
Inspección Humidificador GGM VH-2600A (Circuito para Cascada, flujo de 10L/min, agua hasta indicador )
INVASIVA | Control de temperatura predeterminada programada cámara: 37 Control de temperatura predeterminada programada ambiente: 40 | [6 empty] | (36-40°C) |  |  | (36-40°C)
NO INVASIVA | Control de temperatura predeterminada programada cámara: 31 Control de temperatura predeterminada programada ambiente: 34 | [6 empty] | (31-35°C) |  |  | (31-35°C)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-06-27
Fecha de Revisión: 2023-06-07
Fundación Cardiovascular de Colombia

## VENTILADOR PB 760
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR PURITAN BENNETT 760 | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [10 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 5 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [10 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [9 empty] | Analizador de oxigeno
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [9 empty] | Balon de 1L con resistencia, 500ml
Analizador de ventiladores | [9 empty] | Filtro inspiratorio y filtro exhalatorio
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar integridad de filtro de cooler(posterior al equipo) y filtro de piston (lado derecho al equipo) | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar integridad de filtro Inspiratorio y exhalatorio | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Horas de trabajo del equipo | [8 empty] | Horas
| 7. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Revisar fugas internas - externas de Aire y O2 | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Fecha de validación y metrología | [8 empty] | D |  | M |  | A
TEST | 11. | Correr todas las pruebas del ATG y ATC
| Correr todas las pruebas ATG (Extended self testl) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Correr todas laspruebas ATC (Short self test) | [9 empty] | SI |  |  | NO
PRESION | 12. | Inspección de modalidad A/C presion control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, Fr: 14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| 13. | Inspección de modalidad A/C presion control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 14. | Inspección de modalidad A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| 15. | Inspección de modalidad VCV – PEDIATRICO ( + 10%) (Circuito pediatrico, Balón 0,5L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [9 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revision:2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 16. | Inspección de modalidad SIMV Control presion ( + 10% ) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL) | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
EXPONTANEA | 17. | Inspección de modalidad ESPONT ( + 10% ) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%)
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
FIO2 | 18. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [9 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [9 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 19. | Inspección De Alarmas
| Led indicador de red electrica activo cuando se enciende el equipo | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma sonora cuando no hay O2 y led destella | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Led verde RED y red rojo BATERIA | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar sticker de mantenimiento preventivo | [9 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [10 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador DRAGER MVP-10K
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR DRAGER MVP-10K | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Circuito y balon de prueba
Analizador de ventiladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar filtro de compresor | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Dejar funcionando sin red electrica ventilador MVP-10K por 30 minutos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Dejar funcionando sin red electrica modulo de alarmas M-10 por 30 minutos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verificación sistema neumático | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | Revisar que celda oxígeno funcione correctamente de lo contrario cambiarla | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar teclado ventilador monitor M-10 | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
AJUSTE | 10. | Configuración - Mantenimiento - Medidas de Control
| Presostato WILKERSON 55 PSI + 2 oxígeno | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Presostato WILKERSON 55 PSI + 2 aire | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Verificar funcionamiento del FAN | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Perilla ON/OFF Ventilador | [6 empty] | L/min
| 11. | Ajuste de Flujo Auxiliar (Configuración - Mantenimiento)
| Manómetro: 1/2 L/min (+ 0.25 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 2 L/min (+ 0.25 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 4 L/min (+ 0.25 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 6 L/min (+ 0.5 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 8 L/min (+ 0.5 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 10 L/min (+ 0.5 L/min) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 15 L/min (+ 0.5 L/min) | [6 empty] | L/min
PRESION | 12. | Inspección de modalidad CYCLE (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30mL, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: Pmáx: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [6 empty] | Pmáx: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Pmáx: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [6 empty] | Pmáx: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Pmáx: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [6 empty] | Pmáx: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Pmáx: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [6 empty] | Pmáx: |  |  | PEEP:
| 13. | Inspección de modalidad CPAP (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30mL, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro - Gráfico: PEEP= 5 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manómetro - Gráfico: PEEP= 10 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manómetro - Gráfico: PEEP= 15 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manómetro - Gráfico: PEEP= 20 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revision:2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR DRAGER MVP-10K | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
AJUSTE | 14. | Flujo del Ventilador
| Manómetro: 2 L/min ( + 0.25 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 4 L/min ( + 0.25 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 6 L/min ( + 0.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 8 L/min ( + 0.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 10 L/min ( + 0.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
FIO2 | 15. | Ajuste de concentración de oxigeno Blender ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 16. | Verificación de Alarma
| Alarma FALLO DE RED Y BATTERY LOW | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AIR COMPRESSOR | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : | [5 empty] | Vo. Bo. Ingeniería Clínica
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revision:2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## MINDRAY A7
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY A7 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Circuitos y balones de prueba | [6 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de corrección: BTPS)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Equipo realiza el test inicial correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar conectores inspiratorio y exhalatorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verifique que funcione correctamente pantalla touch y touchpad de seguridad | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar correcta regulacion de sistema de extracción de gases contaminados. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | verificar el funcionamiento de las lamparas de trabajo de la máquina. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Fuelle y campanula intactos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | verificar que los flujometros de seguridad entren y salgan correctamente. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 12. | Verificar flujos en flujometros externos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 13. | verificar en los manometros de oxígeno y aire que las presiones esten entre 50 y 60 PSI | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 14. | Verificar que no hayan fugas en el Bloque respiratorio | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 15. | Horas de trabajo | [5 empty] | HORAS
| 16. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 18. | Flujo en Oxígeno y Aire (hacer prueba primero a un gas y despues al otro) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY A7 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
APL | 19. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 10 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 20 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 30 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 40 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 50 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
PRESION | 20. | Inspección de modalidad PCV- ADULTO (+ 2 cmH2O) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 21. | Inspección de modalidad PCV - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) 10kg(Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 22. | Inspección de modalidad PCV - NEONATAL (+ 2 cmH2O) 3KG (Circuito Neonatal, Balón 50mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 23. | Inspección de modalidad VCV - ADULTO ( + 10%) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 24. | Inspección de modalidad VCV – PEDIATRICO ( + 10%) 10kg (Circuito pediatrico, Balón 1-0,5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 25. | Inspección de modalidad SIMV-VC - Adulto ( + 10% ) 50KG (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL) | [6 empty] | mL |  |  | mL
Trigg 1 (sensibilidad activada)
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY A7 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
FIO2 | 26. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%) En cualquier modo.
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 27. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador AIROX
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR AIROX SOPPORTAIR | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Circuitos de prueba | [6 empty] | Kit de prueba ventilador Airox
Analizador de ventiladores | [6 empty] | Filtro turbina
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar el bloque inspiratorio y espiratorio | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Cambio de filtro para turbina | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Verificación de teclado principal y contraste | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
AJUSTE Y CALIBRACION | 7. | Configuración (encienda el equipo oprimiendo la tecla de alarma para acceder al menú de configuración)
| Idioma ESPAÑOL ; Fecha ; Hora | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Configuración - Mantenimiento - Medidas de Control
| Horas de trabajo | [6 empty] | horas
| Verificar el voltaje de la fuente interna 24.5 Voltios ( +1,5V ) | [6 empty] | voltios
| Desconecte el cable de alimentación eléctrica y verifique el voltaje de la batería 28.5 Voltios ( + 1 V ) | [6 empty] | voltios
| Verificar voltaje CPU de la batería 5.1 Voltios ( + 0.25 V ) | [6 empty] | voltios
| Verificar voltaje de WATCHDOG 24.7 Voltios ( + 0.5 V ) | [6 empty] | voltios
| Verificar el voltaje buzzer principal 2.1 Voltios ( + 0.5 V ) | [6 empty] | voltios
| Alarma sonora de buzzer principal | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma sonora de buzzer secundario | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Presión paciente (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores )
| Manómetro: 0.0 mbar ( + 0.2 cmH20 ) | [6 empty] | mbar
| Manómetro: 40.0 mbar ( + 1.0 cmH20 ) | [6 empty] | mbar
| 10. | Presión de válvula (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores )
| Manómetro: 0 L/min ( + 0.2 L/min ) | [6 empty] | L/min
| 11. | Sensor de flujo Inspiratorio (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores )
| Manómetro: 5 L/min ( + 0.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 12 L/min ( + 0.6 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 20 L/min ( + 1.0 L/min ) | [6 empty] | L/min
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR AIROX SOPPORTAIR | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
AJUSTE Y CALIBRACION | Manómetro: 37 L/min ( + 1.9 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 60 L/min ( + 3.0 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 90 L/min ( + 4.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| 12. | Sensor de flujo espiratorio (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores )
| Conecte el tubo de prueba entre la salida hacia el paciente y la salida del paciente y presione OK | [6 empty] | ok
| 13. | Ajuste de flujo en oxígeno (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores )/Presión O2 - 4.0bar | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| Manómetro: 5 L/min ( + 0.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 20 L/min ( + 1.0 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 40 L/min ( + 2.0 L/min ) | [6 empty] | L/min
| Manómetro: 50 L/min ( + 2.5 L/min ) | [6 empty] | L/min
| 14. | Verificación de flujo máximo de la turbina (Configuración - Mantenimiento - Calibración de Sensores ) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| Manómetro: > 160 L/min aproximado: 27000 RPM | [6 empty] | ok
PRESION | 15. | Inspección de modalidad VPC- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón 2L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: IPAP: 15 mbar ; EPAP: 5 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
| Manómetro: IPAP: 20 mbar ; EPAP: 10 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
| Manómetro: IPAP: 30 mbar ; EPAP: 15 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
| Manómetro: IPAP: 40 mbar ; EPAP: 20 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
| 16. | Inspección de modalidad VPC- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: IPAP: 15 mbar ; EPAP: 5 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
| Manómetro: IPAP: 30 mbar ; EPAP: 5 mbar | [6 empty] | IPAP: |  |  | EPAP:
VOLUMEN | 17. | Inspección de modalidad VCV ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 2L, EPAP:5mbar, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 18. | Inspección de modalidad SIMV ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, IPAP: 30mbar, EPAP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL) | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [6 empty] | SI |  |  | NO
FIO2 | 19. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR AIROX SOPPORTAIR | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
ALARMAS | 20. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador Newport HT70 (hidden)
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT HT70 plus | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [10 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 3 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [10 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [9 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [9 empty] | Analizador de ventiladores
Filtros entrada aire. | [9 empty] | Circuitos de una via de prueba, valvula exhalatoria balones de prueba y sensor de flujo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Inspeccionar estado de la fuente externa, y que este cargando el equipo correctamente. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Verificar que todos los LEDS funcionen (led indicador respiratorio, led alimentacion externa, Led 360° (en manija), Led silencio de alarma led alerta equipo) | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambio de filtros (fitro de cooler de refrigeracion, filtro de entrada de aire y de blender | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | Verificación de teclado principal y pantalla touch | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Fecha validación y metrología | [8 empty] | D |  | M |  | A
PRESION | 9. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, Fr: 14, I/E:1/2)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| 10. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| 11. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30mL, Fr:28, I/E:1/2)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 12. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [8 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| 13. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [8 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [9 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT HT70 plus | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 14. | Inspección de modalidad SIMV ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
EXPONTANEA | 15. | Inspección de modalidad ESPONT Control presion ( + 2cmH2O ) (Circuito Adulto,Balon con resistencia 1L, PEEP: 5mbar, I/E:1/2
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
FIO2 | 16. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [9 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [9 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [9 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 17. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED led no enciende y patalla lo registra | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades y enciende LED alarma 360° color rojo (Este LED se encuentra en la manija) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma bajo nivel de Oxígeno | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Deja ciclando equipo: 5 minutos con bateria interna y 30 minutos con bateria externa. | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [9 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [10 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : | [7 empty] | Vo. Bo. Soporte Tecnico:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador Newport HT70-
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT HT70 plus | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
ok
Serie : | [10 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 3 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [10 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [9 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [9 empty] | Analizador de ventiladores
Filtros entrada aire. | [9 empty] | Circuitos de una via de prueba, valvula exhalatoria balones de prueba y sensor de flujo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Inspeccionar estado de la fuente externa, y que este cargando el equipo correctamente. | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Verificar que todos los LEDS funcionen (led indicador respiratorio, led alimentacion externa, Led 360° (en manija), Led silencio de alarma led alerta equipo) | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambio de filtros (fitro de cooler de refrigeracion, filtro de entrada de aire y de blender | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | Verificación de teclado principal y pantalla touch | [8 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Fecha validación y metrología | [8 empty] | D |  | M |  | A
PRESION | 9. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, Fr: 14, I/E:1/2)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| 10. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| 11. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30mL, Fr:28, I/E:1/2)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 12. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [8 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| 13. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [8 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [9 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT HT70 plus | [8 empty] | FCV
[12 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [8 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 14. | Inspección de modalidad SIMV ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
EXPONTANEA | 15. | Inspección de modalidad ESPONT Control presion ( + 2cmH2O ) (Circuito Adulto,Balon con resistencia 1L, PEEP: 5mbar, I/E:1/2
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [9 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
FIO2 | 16. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [9 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [9 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [9 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 17. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED led no enciende y patalla lo registra | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades y enciende LED alarma 360° color rojo (Este LED se encuentra en la manija) | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma bajo nivel de Oxígeno | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Deja ciclando equipo: 5 minutos con bateria interna y 30 minutos con bateria externa. | [9 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [9 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [10 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador Newport E360
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT E360 | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [10 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 3 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [10 empty] | D | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [9 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [9 empty] | Analizador de ventiladores
Filtros entrada aire. | [9 empty] | Circuitos de prueba, balones de prueba
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo | [8 empty] | SI |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [8 empty] | SI |  | NO
| 3. | Inspeccionar estado de la fuente externa, y que la pantalla esclava este funcionado correctamente. | [8 empty] | SI |  | NO
| 4. | Verificar que todos los LEDS funcionen (led indicador respiratorio, led alimentacion red electrica, Led alarma 360°, Led silencio de alarma) | [8 empty] | SI |  | NO
| 5. | Cambio o limpieza de filtro (fitro de cooler de refrigeracion) | [8 empty] | SI |  | NO
| 6. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [8 empty] | SI |  | NO
| 7. | Verificación de teclado principal, perilla de navegación, pantalla touch y pantalla touch esclava. | [8 empty] | SI |  | NO
| 8. | Fecha validación y metrología | [8 empty] | D | M |  | A
PRESION | 9. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30mL, Fr: 28, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| 10. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| 11. | Inspección de modalidad A/CMV presion control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, Fr:14, I/E:1/2)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
VOLUMEN | 12. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [8 empty] | ml | mL |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [9 empty] | mL |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [9 empty] | mL |  | mL
| 13. | Inspección de modalidad A/CMV volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [8 empty] | ml | mL |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [9 empty] | mL |  | mL
ASISTID | 14. | Inspección de modalidad SIMV Control volumen (+/- 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL) | [9 empty] | mL |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  | cmH2O
EXPONTAN | 15. | Inspección de modalidad ESPONT Control presion ( + 10% ) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%)
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [9 empty] | SI |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  | cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEWPORT E360 | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
FIO2 | 16. | Inspección de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [9 empty] | % | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [9 empty] | % | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [9 empty] | % | % |  | %
ALARMAS | 2 | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA led no enciende y patalla registra el evento | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma DESCONEXION en todas las modalidades y enciende LED alarma 360° color rojo | [9 empty] | SI |  | NO
| Deja ciclando equipo 30 minutos con bateria externa. | [9 empty] | SI |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [9 empty] | SI |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [10 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador PB-840
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [10 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 5 horas | [10 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [10 empty] | D | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [9 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [9 empty] | Balon de 1L con resistencia balon ped y neo
Analizador de ventiladores | [9 empty] | Kit de revisión equipos 840
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [8 empty] | SI |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo. | [8 empty] | SI |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo. | [8 empty] | SI |  | NO
| 4. | Revisar integridad de filtro Inspiratorio y exhalatorio | [8 empty] | SI |  | NO
| 5. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [8 empty] | SI |  | NO
| 6. | Revisar fugas internas - externas de Aire y O2 | [8 empty] | SI |  | NO
| 7. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [8 empty] | SI |  | NO
| 8. | Fecha de validación y metrología | [8 empty] | D | M |  | A
TEST | 9. | Correr todas las pruebas del ATG y ATC
| Correr todas las pruebas ATG (Autotest Global) | [9 empty] | SI |  | NO
| Correr todas laspruebas ATC (Autotest Corto) | [9 empty] | SI |  | NO
PRESION | 10. | Inspección de modalidad A/C presion control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, Fr: 14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| 11. | Inspección de modalidad A/C presion control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O |  | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| 12. | Inspección de modalidad A/C presion control- NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 30ml resistencia 50, Fr:28, I/E: 1/2, FIO2: 21%)
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [9 empty] | Ppeak: |  | PEEP:
VOLUMEN | 13. | Inspección de modalidad A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [8 empty] | ml | mL |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [9 empty] | mL |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [9 empty] | mL |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [9 empty] | mL |  | mL
| 14. | Inspección de modalidad A/C volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [8 empty] | ml | mL |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [9 empty] | mL |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 15. | Inspección de modalidad SIMV Control volumen ( + 10% ) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL) | [9 empty] | mL |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  | cmH2O
EXPONTANEA | 16. | Inspección de modalidad ESPONT Control presion ( + 2cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L con resistencia 50, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%)
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [9 empty] | SI |  | NO
| PS 20 cmH2O | [9 empty] | cmH2O |  | cmH2O
FIO2 | 17. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [9 empty] | % | % |  | %
| Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [9 empty] | % | % |  | %
ALARMAS | 18. | Verificación de Alarma
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE AIRE-FIO2100% | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE O2-FIO2 21% | [9 empty] | SI |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [9 empty] | SI |  | NO
| Incremento de O2 2 Minutos y con ello calibracion de celda de O2 | [9 empty] | SI |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [9 empty] | SI |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [10 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: | [5 empty] | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [10 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador Denver
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR TAKAOKA DENVER | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
SERIE : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [9 empty] | Fecha Programa |  |  |  | 1
Fecha Ejecutada
FRECUENCIA 4 MESES | [9 empty] | D |  | M |  | A
Ubicación:
Solicitud de Servicio No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Pulmoteste
Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP) | [6 empty] | Kit de revisión equipos takaoka
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1 | Efectuar limpieza externa e interna del equipo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 2 | Inspeccionar externamente el equipo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 3 | Revisar la válvula espiratoria y el diafragma | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 4 | Revisar membrana boaster | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 5 | Revisar carga de la batería | [6 empty] | Voltios
| 6 | Presión válvula reguladora 35 PSI ( + 5) | [6 empty] | PSI
| 7 | Fecha de validación y metrología | [6 empty] | D |  | M |  | A
PRESION | 8 | Ajuste de Off-set
| Off-set (0-273) (+/- 10) (Potenciómetro 1) | [7 empty] | SI |  |  | NO
| 9 | Inspección de la válvula de sobre presión
| Alarma audiovisual de “ OBSTRUCCIÓN” | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Despresurización de la válvula de sobrepresión | [7 empty] | SI |  |  | NO
| 10 | Inspección de modalidad PLV-adulto y PEEP (+ 2) Balón: 2L/R:20/Fr: 12rpm/Rel:1:2, Flujo PLV 30
| Manómetro: P. Max=20cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Gráfico: P. Max=20cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Manómetro: P. Max=30cmH2O; PEEP=10cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Gráfico: P. Max=30cmH2O; PEEP=10mH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Manómetro: P. Max=40cmH2O; PEEP=20cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Gráfico: P. Max=40cmH2O; PEEP=20cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| 11 | Inspección de modalidad PLV infantil (+ 2) Balón: 0.5L/R:50/Fr: 20rpm/Rel:1:2, Flujo PLV 20
| Manómetro: P. Max=20cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Gráfico: P. Max=20cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Manómetro: P. Max=10cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
| Gráfico: P. Max=10cmH2O; PEEP=5cmH2O | [8 empty] | P.Max: PEEP:
Verificación mensaje “TRIGGER” con el nuevo ciclo
| 12 | Inspección de modalidad CPAP (+ 2) Balón: 2L/R:20/ P.max 30/ PEEP:0, Flujo CPAP 15 Lpm
| PEEP 5 cmH2O | [8 empty] | cmH2O
| PEEP 10 cmH2O | [8 empty] | cmH2O
| PEEP 20 cmH2O | [8 empty] | cmH2O
| Alarma audiovisual de APNEA | [8 empty] | cmH2O
VCV | 13 | Inspección de modalidad VCV-adulto (+15%) Peso: 50Kg/ Pulmoteste/ R:20/ P.max: 35/ PEEP:0/Rel:1:2/FiO2:60%
| Pulmoteste 300mL (0.3) (255 a 345mL) Fr:25 rpm | [8 empty] | mL
| Pulmoteste 500mL (0.5) (425 a 575mL) Fr:16 rpm | [8 empty] | mL
| Pulmoteste 800mL (0.8) (680 a 920mL) Fr:12 rpm | [8 empty] | mL
| Pulmoteste 1000mL (1) (850 a 1150mL) Fr:10 rpm | [8 empty] | mL
| Pulmoteste 1500mL (1.5) (1275 a 1725mL) Fr: 8 rpm | [8 empty] | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [9 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [9 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR TAKAOKA DENVER | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
FLUJO | 14 | Inspección de Flujo modalidad PLV, Peso: 50Kg/ Pulmoteste/ R:20/ P.max: 35/ PEEP:0/Rel:1:2/FiO2:60%
| Flujo Base (Normal entre 3 L/min y 6 L/min) | [8 empty] | L/min
| Ajustar flujo PLV 10 L/min | [8 empty] | L/min
| Ajustar flujo PLV 15 L/min | [8 empty] | L/min
| Ajustar flujo PLV 30 L/min | [8 empty] | L/min
| 15 | Inspección de modalidad SIMV Balón: 2L/R:20/Fr: 8rpm/Rel:1:4.5/P.max:30/PEEP:5/Volumen:0.5L/P.Trigger:-2
Verificación mensaje “TRIGGER” con el nuevo ciclo
VCV | 16 | Inspección de modalidad VCV-infantil Pulmoteste/ R:20/ P.max: 30/ PEEP:0/ Fr: 20rpm/ Rel:1:2/ FiO2:60%
| Pulmoteste 200mL (170 a 230mL); Fr:25 | [8 empty] | mL
| Pulmoteste 300mL (250 a 340mL); Fr:20 | [8 empty] | mL
GENERAL | 17 | Inspección de ciclo manual
| Mensaje “CICLO MANUAL” y nuevo ciclo | [7 empty] | SI |  |  | NO
| 18 | Inspección de Monitor Bargraph
| Verificación del gráfico/numérico | [8 empty] | SI |  | NO
FiO2 | 19 | PLV:2L/R:20/P.max:30/PEEP:5/Fr:12/Re:1:2 | [7 empty] | PLV
| Concentración de O2: 21% | [8 empty] | %
| Concentración de O2: 40% | [8 empty] | %
| Concentración de O2: 60% | [8 empty] | %
| Concentración de O2: 80% | [8 empty] | %
| Concentración de O2: 100% | [8 empty] | %
ALARMAS | 20 | Verificación de Alarmas
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [8 empty] | SI |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE AIRE BAJA | [8 empty] | SI |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE O2 BAJA | [8 empty] | SI |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [8 empty] | SI |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [8 empty] | SI |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [9 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [9 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV

## Ventilador Atlanta
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR ATLANTA | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
SERIE : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Pulmoteste
Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP) | [6 empty] | Kit de revisión equipos takaoka
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza externa e interna del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar la válvula espiratoria y el diafragma | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar membrana boaster | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar carga de la batería | [5 empty] | Voltios.
| 6. | Presión válvula reguladora 25 PSI ( + 5) | [5 empty] | PSI.
| 7. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
AJUSTE | 8. | Ajuste de Off-set
Off-set (0-273) (+ 10) (Potenciómetro 1)
Transductor Flujo (-2+2) (20 +20) (Potenciómetro 5)
VOLUMEN | 9. | Inspección de VOLUMEN (+ 15%) Modo:CMV/Pulmoteste/R:20/Peso:20Kg./P.Insp:50/PEEP:0/Fr:12/T.Inps:1s/FiO2:60%.Circuito pediatrico
| Tabla de Flujo | [6 empty] | Ant. |  |  | Nueva
| VOLUMEN: 100 mL ; 6L/min | [6 empty] | mL
| VOLUMEN: 150 mL ; 9L/min | [6 empty] | mL
| VOLUMEN: 200 mL ; 12L/min | [6 empty] | mL
| VOLUMEN: 300 mL ; 18L/min | [6 empty] | mL
| VOLUMEN: 400 mL ; 24L/min | [6 empty] | mL
PRESION | 10. | Inspección de PEEP (+ 2) Modo: CMV/Peso 3Kg/Balón 30 mL/R:50/P. Insp:36/Fr:20rpm/T.insp 1s/Flujo: 7 L/min/ FiO2:60%.
| Manómetro - Grafico: PEEP = 5 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manómetro - Grafico: PEEP = 10 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manómetro - Grafico: PEEP = 20 cmH2O | [6 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| 11. | Inspección de CMV Neonato (+ 2) Peso 1Kg/Balón 30 mL/R:50/Fr:45/T. Insp: 1s/Flujo:7 L/min/ FiO2:60%
| Manometro: P. Insp:15 cmH2O;PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Grafico: P. Insp:15 cmH2O;PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| 12. | Inspección de CMV Neonato ( + 2 ) Peso 4Kg/Balón 30 mL/R:50/Fr:30/T. Insp: 1s/Flujo:7 L/min/ FiO2:60%
| Manómetro: P. Insp:40 cmH2O;PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Gráfico: P. Insp:40 cmH2O; PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Manómetro: P. Insp:20 cmH2O;PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Gráfico: P. Insp:20 cmH2O; PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| 13. | Inspección de la válvula de sobre presión Balón 30 mL . En cualquier modo debe funcionar igual
| Alarma audiovisual de “ OBSTRUCCION | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Despresurización de la válvula de sobrepresió. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 14. | Inspección de modalidad SIMV Neonato (+ 2) Peso 3Kg/Balón: 30mL/R:50/Fr:15 /T.insp:0.80/Flujo: 7 L/min/ FiO2:60%
| Manómetro: P. Insp:30 cmH2O;PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Gráfico: P. Insp:30 cmH2O; PEEP:5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
Verificación mensaje “TRIGGER” con el nuevo ciclo.
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR ATLANTA | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
PRESION | 15. | Inspección de modalidad CPAP Neonato (+ 2) Peso 3Kg/Balón: 30mL/P.Insp:30cmH2O/R:50/Flujo: 7 L/min/ FiO2:60%
| PEEP 5 cmH2O (+ 2 cmH2O) | [6 empty] | cmH2O
| PEEP 10 cmH2O (+ 2 cmH2O) | [6 empty] | cmH2O
| PEEP 20 cmH2O (+ 2 cmH2O) | [6 empty] | cmH2O
| Alarma audiovisual de APNEA | [6 empty] | ok
| 16. | Inspección de modalidad APRV Neonato (+ 2) Peso 3Kg/Balón: 30mL/F:15/Tinsp:0.80/R:50/Flujo: 7 L/min/ FiO2:60%
| Manómetro: P. Insp=5cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Gráfico: P. Insp=5cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Manómetro: P. Insp=5cmH2O; PEEP=20cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| Gráfico: P. Insp=5cmH2O; PEEP=20cmH2O | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
OTROS | 17. | Inspección de ciclo manual
| Mensaje “CICLO MANUAL” y nuevo ciclo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 18. | Inspección de Monitor
| Verificación del gráfico/numérico | [6 empty] | SI |  |  | NO
FIO2 | 19. | Inspección de CMV Neonato ( + 10 % ) Peso 4Kg/Balón 30 mL/R:50/Fr:30/T. Insp: 1s/Flujo:7 L/min
| Concentración de O2: 21% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 30% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 40% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 50% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 60% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 70% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 80% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 90% | [6 empty] | %
| Concentración de O2: 100% | [6 empty] | %
ALARMAS | 20. | Verificación de Alarma
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE AIRE BAJA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE O2 BAJA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXIÓN paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## Ventilador Takaoka Smart
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADORES TAKAOKA SMART | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 5 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Pulmoteste
Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP) | [6 empty] | Kit de revisión equipos takaoka
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar la válvula espiratoria y el diafragma. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar fugas internas - externas de Aire y O2 | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar carga de la batería. | [5 empty] | Voltios.
| 7 | Fecha de validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
PRESION | 8. | Ajuste Válvulas Reguladoras ( + 2PSI ) El equipo debe estar apagado, o encendido en STAND BY.
| Presión O2 40 PSI y 30 PSI | [6 empty] | PSI |  |  | PSI
| Presión Aire 40 PSI y 30 PSI | [6 empty] | PSI |  |  | PSI
| 9. | Ajuste de PEEP y vibración-Neo (+ 2cmH2O) PLV Circuito Neonatal,Balón 30mL, R50, Peso:1 Kg, Volumen10 mL/Kg. Sin vibración (Pot P2)
| Gráfico: P. Lim=15cmH2O; PEEP=5cmH2O; FLUJO 8 | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Gráfico: P. Lim=30cmH2O; PEEP=15cmH2O; FLUJO 15 | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| 10. | Ajuste de vibración Infantil ( + 2 cmH2O) PCV Circuito Pediátrico, Balón 0.5L, R20, Peso 15Kg, Volumen 7 mL/Kg. Sin overshoot (Pot P5)
| Gráfico: P. Lim=15cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Gráfico: P. Lim=30cmH2O; PEEP=15cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| 11. | Ajuste vibración Adulto ( + 2 cmH2O) PCV Circuito Adulto, Balón 2L, R20, Peso 50 Kg, Volumen 10 mL/Kg. Sin overshoot (Pot P6)
| Gráfico: P. Lim=40cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Gráfico: P. Lim=30cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Gráfico: P. Lim=20cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Gráfico: P. Lim=15cmH2O; PEEP=5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| 12. | Inspección de la válvula de sobre presión Circuito Adulto, Balón 2L, R 5, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg
| Alarma “ OBSTRUCCION ” | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Despresurizar válvula de sobre presión | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 13. | Verificación de bargraph. Comprobar que todos los leds encienden y se mantienen
Bargraph: 15cmH2O, 20cmH2O, 40cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADORES TAKAOKA SMART | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
NEO | 14. | Inspección de modalidad PLV-Neonatal (+ 2) Peso 1Kg / Balón: 30mL/P. Insp:30cmH2O/R:50/Flujo: 7 L/min /FiO2: 40%
| Manómetro: P. Lim.=15cmH2O; PEEP= 5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim.=20cmH2O; PEEP= 10cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim.=30cmH2O; PEEP= 15cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
PEDIATRICO | 15. | Inspección de modalidad PCV-infantil ( + 2 cmH2O) Circuito Pediátrico, Balón 0.5 L, R50, Peso 15Kg, Volumen 7 mL/Kg
| Manómetro: P. Lim.=15cmH2O; PEEP= 5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim.=20cmH2O; PEEP=10cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim.=30cmH2O; PEEP=15cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| 16. | Inspección de modalidad VCV-infantil ( + 15%) Circuito Pediátrico, Balón 0.5 L, R50, Peso 15Kg, Volumen 7 mL/Kg | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| Pulmoteste ; Manómetro 100mL ( 85 a 115 mL) | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Pulmoteste ; Manómetro 200mL (170a 230 mL) | [6 empty] | mL |  |  | mL
ADULTO | 17. | Inspección de modalidad PCV- adulto ( + 2 cmH2O) Circuito Adulto, Balón 2L, R20, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg/FiO2: 60% fr 13
| Manómetro: P. Lim.=15cmH2O; PEEP= 5cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim.=20cmH2O; PEEP= 10cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: P. Lim. =30cmH2O; PEEP= 15cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| 18. | Inspección de modalidad SIMV/P-adulto ( + 2 cmH2O) Circuito Adulto, Balón 2L, R20, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg
| Manómetro: 30cmH2O y 5 cmH2O | [6 empty] | P. Lim: |  |  | Peep:
| Manómetro: presión soporte 20 cmH20 | [6 empty] | p. soporte:
| Mensaje: ASISTIDA: TRIGERPRESION | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Mensaje: ASISTIDA: TRIGER FLUJO | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 19. | Inspección de modalidad CPAP-adulto ( + 2 cmH2O) Circuito Adulto, Balón 2L, R20, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg
| Manómetro: 5 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| Manómetro: 10 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| Manómetro: 20 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| Alarma audiovisual APNEA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 20. | Inspección de modalidad VCV-adulto ( + 15% ) Circuito Adulto, Pulmotest, R20, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg. Gráfico V vs. T
| Pulmoteste: 300 mL (255 a 345mL) fr 20 | [6 empty] | mL
| Pulmoteste: 500 mL (425 a 575mL) fr 14 | [6 empty] | mL
| Pulmoteste: 700 mL (595 a 805mL) fr 12 | [6 empty] | mL
| Pulmoteste: 1000 mL (850 a 1150mL) fr 8 | [6 empty] | mL
| 21. | Inspección de modalidad SIMV/V- adulto ( + 15% ) Circuito Adulto, Pulmotest, R20, Peso 50, Volumen 10 mL/Kg
Pulmoteste: 500 mL (425 a 575mL) fr 14
FIO2 | 22. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADORES TAKAOKA SMART | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
ALARMAS | 23. | Verificación de Alarma
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE AIRE-FIO2100% | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE O2-FIO2 21% | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Tecla MANUAL y 2 MIN | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Led verde RED y red rojo BATERIA | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## BLENDER
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BLENDER | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 6 MESES | [7 empty] | D |  | M |  |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Analizador de ventiladores | [6 empty] | Analizador de Oxigeno
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Revisar golpes/abolladuras | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar acople de Ar/O2 | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Verificación sistema neumático | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar celda de oxígeno si aplica | [5 empty] | SI |  |  | NO
AJUSTE | 6. | Suministro de presión de Ar/O2 58psi +2 | [5 empty] | Ar |  |  | O2
| 7. | Ajuste de flujo 7L/min si aplica | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Alarma AIRE Desconexíon | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Alarma O2 Desconexíon | [5 empty] | SI |  |  | NO
FIO2 | 10. | Ajuste de concentración de oxigeno Blender ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  |  | %
FLUJO | 11. | Ajuste de Flujo
0.5L/min - 1L/min
2L/min – 3L/min
5L/min – 8L/min
10L/min – 15L/min
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Soporte Tecnico: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## NEOPUFF
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEOPUFF | [7 empty] | FCV
[11 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [7 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 6 MESES | [7 empty] | D |  | M |  |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de ventiladores | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-STBIO-05)
Balon de 30 ml y resistencia de 50 | [6 empty] | Flujómetro de 15L
Circuito para Neopuff | [6 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Revisar golpes/abolladuras | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar mánometro | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Verificación sistema neumático | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar funcionamiento de las perillas | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  |  | A
AJUSTE | 7. | Revisar flujos de entrada | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Ajuste cero de la aguja | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Presión 80≤ P ≥60 | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificación sistema de valvulas | [5 empty] | SI |  |  | NO
PRESIÓN | 11. | Inspección por presión- NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neopuff, Balón 30mL)
Manómetro: Pmáx: 10 mbar ; PIP: 5 mbar
Manómetro: Pmáx: 20 mbar ; PIP: 10 mbar
Manómetro: Pmáx: 30 mbar ; PIP: 20 mbar
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Soporte Tecnico: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## MINDRAY WATO EX 65
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [8 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [8 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [7 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [7 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de corrección: BTPS)
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [7 empty] | Circuitos y balones de prueba
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Revisar sensores de flujo (Que esten registrando medidas correctas, que esten fisicamente bien) | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar conectores inspiratorio y exhalatorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verifique que funcione correctamente pantalla touch y touchpad de seguridad | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | comparar medidas de presión de manometro de la unidad de sistema respiratorio (filtro SIVA) y analizador de ventiladores que sean iguales | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificar correcta regulacion de sistema de extracción de gases contaminados. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | verificar el funcionamiento de las lamparas de trabajo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | fuelle y campanula intactos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 12. | verificar que los flujometros de seguridad entren y salgan correctamente. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 13. | Verificar flujos en flujometros externos | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 14. | verificar en los manometros de oxígeno y aire que las presiones esten entre 50 y 60 PSI | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 15. | Verificar que no hayan fugas en el sistema neumatico | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 16. | Horas de trabajo | [6 empty] | Horas
| 17. | Fecha validación y metrología | [6 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 18. | Flujo en Oxígeno y Aire (hacer prueba primero a un gas y despues al otro) | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [7 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
APL | 19. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [6 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 10 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 20 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 30 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 40 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 50 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 60 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
| 70 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
PRESION | 20. | Inspección de modalidad PCV- ADULTO (+ 2 cmH2O) 20 años 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 21. | Inspección de modalidad PCV - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) 10 años 10kg(Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 22. | Inspección de modalidad PCV - NEONATAL (+ 2 cmH2O) 1 año 3KG (Circuito Neonatal, Balón 30mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [7 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 23. | Inspección de modalidad VCV - ADULTO ( + 10%) 20 años 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [6 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| 24. | Inspección de modalidad VCV – PEDIATRICO ( + 10%) 10 Años 10kg (Circuito pediatrico, Balón 0,5L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [6 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| 25. | Inspección de modalidad VCV NEONATAL ( + 10%) 1 Año 3 kg (Circuito Neonatal, Balón 30mL, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 50 mL (45 a 55mL), Fr: 25 | [6 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 30 mL (27 a 33mL), Fr: 30 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| 26. | Inspección de modalidad SIMV-VC - Adulto ( + 10% ) 20 años 50KG (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL) | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [7 empty] | SI |  |  | NO
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [13 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [13 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Feche de revición: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY A7
PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA
FIO2 | 27. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%) En cualquier modo.
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [7 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [7 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [7 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 28. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [7 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [8 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## AEOMED VG 70
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR AEONMED VG70 | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [8 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: ( ) horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA ( )MESES | [8 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [7 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [7 empty] | Balon de 1L con resistencia balon ped y neo
Analizador de ventiladores | [7 empty] | Kit de revisión equipos Aeonmed
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar integridad de filtro Inspiratorio y exhalatorio | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Horas de trabajo del equipo
| 6. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | Revisar fugas internas - externas de O2 | [6 empty] | Tiene |  |  | No tiene
| 8. | Inspecionar funcionamiento de la bateria | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Fecha de validación y metrología | [6 empty] | D |  | M |  | A
TEST | 10. | Ejecutar Test del Equipo
Realizar Test inicial
Realizar prueba previa
Realizar calibración de celda de oxigeno de 21% y al 100%
Realizar calibracion de calda de flujo y pantalla
PRESION | 11. | Inspección de modalidad PCV presión control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 2-3L, Fr: 14, I/E:1/2, FIO2: 21%.) Nota: Para lograr el valor de la presión pico, se deben sumar la Pinsp+PEEP.
[7 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
| Manómetro: Pinsp: 10 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 10 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 15 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 25 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| 12. | Inspección de modalidad PCV presión control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
[7 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
| Manómetro: Pinsp: 10 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 10 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 15 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Pinsp: 25 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
VOLUMEN | 13. | Inspección de modalidad VCV volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 2-3L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [7 empty] | Simulador |  |  | Equipo
[9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| 14. | Inspección de modalidad VCV volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [7 empty] | Simulador |  |  | Equipo
[9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [7 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-06-07
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR AEONMED VG70 | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 15. | Inspección de modalidad SIMV - VCV ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.), PS 2O cmH20
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL) | [7 empty] | Simulador |  |  | Equipo
[9 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Visualización de Presión soporte ( 20 cmH2O) de forma Manual | [7 empty] | SI |  |  | NO
ESPONTANEA | 16. | Inspección de modalidad SIMV(PCV) ( + 2cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Visualización de Presión soporte ( 20 cmH2O) de forma Manual | [7 empty] | SI |  |  | NO
CPAP | 17. | Inspección de modalidad CPAP Control presión ( + 2cmH2O) (Circuito Adulto, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%)
| Manometro (PEEP 5cmH2O) | [7 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manometro (PEEP 10cmH2O) | [7 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Manometro (PEEP 20cmH2O) | [7 empty] | cmH2O |  |  | cmH2O
| Alarma apnea | [7 empty] | SI |  |  | NO
FIO2 | 18. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
[9 empty] | Simulador |  |  | Equipo
| Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [7 empty] | % | % | % | % | % | %
| Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [7 empty] | % | % | % | % | % | %
ALARMAS | 19. | Verificación de Alarma
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR DESCONEXIÓN RED DE O2 | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [7 empty] | SI |  |  | NO
FIN | Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [7 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [8 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-06-07
Todos los derechos reservados. FCV

## SV-300
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR SV-300 | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [8 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 3-4 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [8 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [7 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [7 empty] | Balon de 1L con resistencia balon ped y neo
Analizador de ventiladores | [7 empty] | Kit de revisión equipos neumovent
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo. | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Revisar integridad de filtro Inspiratorio y exhalatorio | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Horas de trabajo del equipo
| 6. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, De lo contrario cambiarla | [6 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | Revisar fugas internas - externas de Aire y O2 | [6 empty] | Tiene |  |  | No tiene
| 8. | Fecha de validación y metrología | [6 empty] | D |  | M |  | A
| 9. | Inspeccionar funcionamiento de bateria | [6 empty] | SI |  |  | NO
TEST | 10. | Correr Test de Calibración
Realizar Test inicial
PRESION | 11. | Inspección de modalidad P-AC presión control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, Fr: 12, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
[7 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| 12. | Inspección de modalidad P-AC presión control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
[7 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
| Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
| Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
VOLUMEN | 13. | Inspección de modalidad V-A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1/2.)
[9 empty] | Analizador |  |  | Equipo
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [7 empty] | mL |  |  | mL
| 14. | Inspección de modalidad V-A/C volumen control PEDIATRICO( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [7 empty] | Analizador |  |  | Equipo
[9 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [7 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR SV-300 | [6 empty] | FCV
[10 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 3
ASISTIDA | 15. | Inspección de modalidad SIMV Control volumen ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL) | [7 empty] | Simulador |  |  | Equipo
[9 empty] | mL |  |  | mL
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [7 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
ESPONTANEA | 16. | Inspección de modalidad CPAP/PSV ( + (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| Trigg 1 (sensibilidad activada) | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma apnea despues de 12 seg | [7 empty] | SI |  |  | NO
| PS 20 cmH2O | [7 empty] | cmH2O
FIO2 | 17. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [7 empty] | % | % | % | % | % | %
| Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [7 empty] | % | % | % | % | % | %
ALARMAS | 18. | Verificación de Alarma
| Alarma SIN RED ELECTRICA | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma VERIFICAR RED DE O2-FIO2 21% | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [7 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [7 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [8 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [8 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-06-07
Fecha de Revisión: 2023-06-07
Fundación Cardiovascular de Colombia

## DRAGER PRIMUS
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER PRIMUS | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP)
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Balon de 1L con resistencia, Balon ped y neo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Lavar filtros plasticos (parte inferior filtro SIVA y cooler en la parte trasera de la máquina) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar conectores inspiratorio y espiratorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | lampara auxiliar funciona correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificación teclado principal y perilla de navegación (verificar todos los pulsadores) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificar sistema de extracción de gases contaminados (si es sistema activo) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | Fecha Cambio de filtro narcotico (si es sistema pasivo) | [5 empty] | D |  | M |  | A
| 12. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 13. | Flujo en Oxígeno y Aire | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Flujos Rotametro | 14. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 10 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 20 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 30 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 40 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 50 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER PRIMUS | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
PRESION | 15. | Inspección de modalidad PRESS MODE- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón 2-3 L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 16. | Inspección de modalidad PRESS MODE - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 17. | Inspección de modalidad PRESS MODE - NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 50mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 18. | Inspección de modalidad Vol MODE - ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 2-3L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 19. | Inspección de modalidad Vol MODE – PEDIATRICO ( + 10%) (Circuito Pediatrico, Balón 1-0,5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 20. | Inspección de modalidad Vol MODE NEONATAL ( + 10%) (Circuito Neonatal, Balón 50mL, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 50 mL (45 a 55mL), Fr: 25 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 30 mL (27 a 33mL), Fr: 30 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 21. | Inspección de modalidad Vol Psoporte MODE- Adulto ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, IPAP: 30mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico; Manometro 20cmH2O (+/- 2 cmH2O) | [6 empty] | cmh2O |  |  | cmh2O
Trigg 1 (sensibilidad activada)
FIO2 | 22. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 23. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## DRAGER FABIUS
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS GS PREMIUM | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP)
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Balon de 1L con resistencia, Balon ped y neo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Lavar filtros plasticos (parte inferior filtro SIVA y cooler en la parte trasera de la máquina) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar conectores inspiratorio y espiratorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | lampara auxiliar funciona correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificación teclado principal y perilla de navegación (verificar todos los pulsadores) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificar sistema de extracción de gases contaminados (si es sistema activo) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | Fecha Cambio de filtro narcotico (si es sistema pasivo) | [5 empty] | D |  | M |  | A
| 12. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 13. | Flujo en Oxígeno y Aire | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Flujos Rotametro | 14. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 10 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 20 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 30 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 40 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 50 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS GS PREMIUM | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
PRESION | 15. | Inspección de modalidad PRESSURE CONTROL- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón 2-3L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 16. | Inspección de modalidad PRESSURE CONTROL - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 17. | Inspección de modalidad PRESSURE CONTROL - NEONATAL (+ 2 cmH2O) (Circuito Neonatal, Balón 50mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 18. | Inspección de modalidad VOLUME CONTROL - ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 2-3L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 19. | Inspección de modalidad VOLUME CONTROL – PEDIATRICO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 1-0,5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 20. | Inspección de modalidad SIMV/PS- Adulto ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón 2L,Presión Soporte: 20 cmH20 I/E:1/2, FIO2: 21%, PEEP: 5.)
| Gráfico: 500 mL (450 a 550 mL) , Fr: 14 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
Trigg 1 (sensibilidad activada)
FIO2 | 21. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 22. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## DRAGER ATLANTA300
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER ATLAN A300 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de corrección: BTPS)
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Balon de 1L con resistencia, Balon ped y neo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Lavar filtros plasticos (parte inferior filtro SIVA y cooler en la parte trasera de la máquina) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar conectores inspiratorio y espiratorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | lampara auxiliar funciona correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificación teclado principal y perilla de navegación (verificar todos los pulsadores) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificar sistema de extracción de gases contaminados (si es sistema activo) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | Fecha Cambio de filtro narcotico (si es sistema pasivo) | [5 empty] | D |  | M |  | A
| 12. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 13. | Flujo en Oxígeno y Aire | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Flujos Rotametro | 14. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 10 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 20 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 30 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 40 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 50 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER ATLAN A300 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
PRESION | 15. | Inspección de modalidad PRESS MODE- ADULTO (+ 2 cmH2O) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 16. | Inspección de modalidad PRESS MODE - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) 10kg(Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 17. | Inspección de modalidad PRESS MODE - NEONATAL (+ 2 cmH2O) 3KG (Circuito Pediatrico, Balón 50mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 18. | Inspección de modalidad Vol MODE - ADULTO ( + 10%) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 19. | Inspección de modalidad Vol MODE – PEDIATRICO ( + 10%) 10kg (Circuito Pediatrico, Balón 1-0,5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 20. | Inspección de modalidad Vol MODE NEONATAL ( + 10%) 3 kg (Circuito Neonatal, Balón 50mL, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 50 mL (45 a 55mL), Fr: 25 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 30 mL (27 a 33mL), Fr: 30 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 21. | Inspección de modalidad Vol Psoporte MODE- Adulto ( + 10% ) 20 años 50KG (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, IPAP: 30mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico; Manometro 20cmH2O (+/- 2 cmH2O) | [6 empty] | cmh2O |  |  | cmh2O
Trigg 1 (sensibilidad activada)
FIO2 | 22. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 23. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## DRAGER FABIUS PLUS XL
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS XL | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Analizador de ventiladores
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Balon de 1L con resistencia, Balon ped y neo
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Efectuar limpieza integral interna del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Lavar filtros plasticos (parte inferior filtro SIVA y cooler en la parte trasera de la máquina) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Revisar conectores inspiratorio y espiratorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | lampara auxiliar funciona correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Verificación teclado principal y perilla de navegación (verificar todos los pulsadores) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificar sistema de extracción de gases contaminados (si es sistema activo) | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | Fecha Cambio de filtro narcotico (si es sistema pasivo) | [5 empty] | D |  | M |  | A
| 12. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 13. | Flujo en Oxígeno y Aire | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Flujos Rotametro | 14. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 10 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 20 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 30 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 40 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
| 50 PA x 100 cmH2O | [6 empty] | PA x 100 cmH2O
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS XL | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
PRESION | 15. | Inspección de modalidad PRESS MODE- ADULTO (+ 2 cmH2O) 20 años 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 16. | Inspección de modalidad PRESS MODE - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) 10 años 10kg(Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| 17. | Inspección de modalidad PRESS MODE - NEONATAL (+ 2 cmH2O) 1 año 3KG (Circuito Pediatrico, Balón 30mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Manómetro: PICO: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
| Manómetro: PICO: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P PICO: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 18. | Inspección de modalidad Vol MODE - ADULTO ( + 10%) 20 años 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 19. | Inspección de modalidad Vol MODE – PEDIATRICO ( + 10%) 10 Años 10kg (Circuito Adulto, Balón 0,5L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 20. | Inspección de modalidad Vol Psoporte MODE- Adulto ( + 10% ) 20 años 50KG (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, IPAP: 30mbar, FIO2: 21%.)
| Gráfico; Manometro 20cmH2O (+/- 2 cmH2O) | [6 empty] | cmh2O |  |  | cmh2O
Trigg 1 (sensibilidad activada)
FIO2 | 21. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 22. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## MINDRAY WATO EX 20
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 20 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
Serie : | [7 empty] | No. de Inventario :
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 4 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada. |  |  |  |  | 1.
FRECUENCIA 4 MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
UBICACIÓN :
ORDEN DE SERVICO No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [6 empty] | Analizador de oxigeno
Multímetro | [6 empty] | Analizador de ventiladores (Modo de corrección: BTPS)
Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07) | [6 empty] | Circuitos y balones de prueba
INSPECCION | 1. | Efectuar limpieza integral interna y externa del equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 2. | Inspeccionar externamente el equipo | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 3. | Equipo realiza el test inicial correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 4. | Cambiar trampa de agua y linea de muestreo si es necesario | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 5. | Revisar conectores inspiratorio y exhalatorio, brazo flexible que esten fijados de manera segura. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 6. | Verifique que se visualice correctamente la pantalla | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 7. | verificar que la valvula de flujo rapido de O2 (flush) funcione correctamente | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 8. | Verificar correcto estado del sistema de extracción de gases contaminados. | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 9. | Fuelle y campanula intactos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 10. | Verificar flujos en flujometros externos | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 11. | verificar en los manometros de oxígeno y aire que las presiones esten entre 50 y 60 PSI | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 12. | Verificar que no hayan fugas en el sistema neumatico | [5 empty] | SI |  |  | NO
| 13. | Fecha Cambio de filtro narcotico (si es sistema pasivo) | [5 empty] | D |  | M |  | A
| 14. | Fecha validación y metrología | [5 empty] | D |  | M |  | A
Flujos Rotametro | 15. | Flujo en Oxígeno y Aire (hacer prueba primero a un gas y despues al otro) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 1L oxígeno 1L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 2L oxígeno 2L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 3L oxígeno 3L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 5L oxígeno 5L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 8L oxígeno 8L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 10L oxígeno 10L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
| 15L oxígeno 15L aire | [6 empty] | L O2 |  |  | L Air2
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 20 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
APL | 16. | Verificación MODE MANUAL y Valvula de liberación de presión (APL) | [5 empty] | P.Insp: PEEP:
| 5 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 10 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 20 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 30 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 40 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
| 50 cmH2O | [6 empty] | cmH2O
PRESION | 17. | Inspección de modalidad PCV- ADULTO (+ 2 cmH2O) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 40 mbar ; PEEP: 20 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 18. | Inspección de modalidad PCV - PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) 10kg(Circuito Pediatrico, Balón 1-0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| 19. | Inspección de modalidad PCV - NEONATAL (+ 2 cmH2O) 3KG (Circuito Neonatal, Balón 50mL, Fr: 30, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Manómetro: P INSP: 15 mbar ; PEEP: 5 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 20 mbar ; PEEP: 10 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
| Manómetro: P INSP: 30 mbar ; PEEP: 15 mbar | [6 empty] | P INSP: |  |  | PEEP:
VOLUMEN | 20. | Inspección de modalidad VCV - ADULTO ( + 10%) 50 kg (Circuito Adulto, Balón 2-3L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [6 empty] | mL |  |  | mL
| 21. | Inspección de modalidad VCV – PEDIATRICO ( + 10%) 10kg (Circuito pediatrico, Balón 1-0,5L, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [5 empty] | ml | mL |  |  | mL
| Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [6 empty] | mL |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Feche de revición: 2023-03-23
Todos los derechos reservados. FCV
|  |  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 20 | [5 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  |  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 3
FIO2 | 22. | Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%) En cualquier modo.
| Concentración de O2: 21% - 30% - 40% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 50% - 60% - 70% | [6 empty] | % |  | % |  | %
| Concentración de O2: 80% - 90% - 100% | [6 empty] | % |  | % |  | %
ALARMAS | 23. | Verificación de Alarmas
| Alarma FALLO DE RED ELECTRICA | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE O2 | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma AUSENCIA DE ALIMENTACION DE AIRE | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [6 empty] | SI |  |  | NO
| Realizar prueba de batería por 30 min. | [6 empty] | SI |  |  | NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 1 | [7 empty] | Tiempo de Ejecución:
Observaciones:
Responsable : |  |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador de Ingeniería Clínica | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
Fundación Cardiovascular de Colombia

## LAMPARA DE FOTOTERAPIA
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAMPARA DE FOTOTERAPIA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar condiciones de las chupas de fijación a la incubadora | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección panel frontal (Tactil del display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar los accesorios del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Realizar calibración de la pantalla táctil. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Inspeccionar funcionamiento del equipo en las diferentes modos de operación. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
12 | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de Revisión: 2023-03-23
#REF!

## BIOCONSOLA CENTRIMAG
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIOCONSOLA CENTRIMAG | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Limpieza y desinfección del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display frontal) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, boton de encendido, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Todos los interruptores de encendido y leds funcionan correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Garantizar que todos los accesorios esten en buen estado e instalados correctamente(Motor, sensor de flujo, conectores,etc. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verficar en la parte posterior la vigencia del mantenimiento de la bateria (si lleva mas de seis meses realizarlo). | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Realizar el Mantenimiento de la batería | [5 empty] | Sí |  |  | No aplica
9. | Verificar Test de inicio | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Practicante Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación:
Fecha de Revisión:
Todos los derechos reservados. FCV

## BIOCONSOLA LIVANOVA
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIOCONSOLA LIVANOVA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Limpieza y desinfección del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display frontal) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, boton de encendido, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Todos los interruptores de encendido y leds funcionan correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Garantizar que todos los accesorios esten en buen estado e instalados correctamente(Motor, sensor de flujo, conectores,etc. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verficar en el menú la vigencia de la prueba de descarga de bateria. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Realizar la prueba de descarga de bateria. | [5 empty] | Sí |  |  | No aplica
9. | Asegurese que la perilla RPM sea puesta a cero antes de encender el equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Verificar Test de inicio | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Practicante Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación:
Fecha de Revisión:
Todos los derechos reservados. FCV

## BIOCONSOLA 560
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIOCONSOLA 560 | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Limpieza y desinfección del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display frontal) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, boton de encendido, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Todos los interruptores de encendido y leds funcionan correctamente | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisar filtros de refrigeracion y de ser necesario limpiarlos | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Garantizar que todos los accesorios esten en buen estado e instalados correctamente(Motor, sensor de flujo, conectores,etc. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Verficar la bateria del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Asegurese que la perilla RPM sea puesta a cero antes de encender el equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Verificar Test de inicio | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Poner flujos y presiones a cero | [5 empty] | Sí |  |  | No
12. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Practicante Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación:
Fecha de Revisión:
Todos los derechos reservados. FCV

## HEMOTHERM
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HERMOTHERM | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 4 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 3 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Limpieza y desinfección del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar sistema hidráulico (válvulas, bomba, acoples) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar estado de las mangueras de ser necesario cambiarlas | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar estado de la manta térmica. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | El equipo realiza el auto test correctamente al encenderlo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Revisión de funcionamiento (Asegúrese que al poner en funcionamiento el equipo éste se encuentra con suficiente agua en los reservorios ) | [5 empty] | Sí |  |  | No
10. | Realizar recirculación en sistema de enfriamiento y calentamiento por un periodo de 10 minutos | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Verificación Temperatura. (medidas en °C +/- 1 °C )
5
10
37
42
12. | Funcionamiento correcto de las señales de alarma | [5 empty] | Sí |  |  | No
13. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Practicante Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación:
Fecha de Revisión:
Todos los derechos reservados. FCV

## PIPETA-ok
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de funcionamiento de perilla y botón de bloqueo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Desmonte y limpieza interna del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Ensamble de partes en el orden adecuado. Verificar que no queden residuos y piezas flojas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar que no se presenten bloqueos o atascos en el embolo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Prueba de aspiración y dispensación sin fugas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha calibración metrologia
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## LAMPARA FOTOTERAPIA
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Revisar integridad fisica de la lámpara, estructura y carcasa (sin fisuras ni partes sueltas) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal, botones y display. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Encender el equipo y observar variabilidad de intensidad de luz | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Horas de uso del equipo.
7. | Verificar y reemplazar los LEDs de ser necesario, según recomendación del fabricante (cada 1000 horas o 6 meses) | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## LARINGOSCOPIO
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LARINGOSCOPIO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras, corrosión u oxido. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Revisión del bombillo del laringoscopio. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección del socket de equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspeccionar estado de las hojas del laringoscopio. Verificar que no tenga grietas, deformaciones, oxido o desgaste. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Comprobar que la unión hoja-mango sea firme y segura. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Lámpara Pielitica
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÁMPARA PIELITICA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga golpes, abolladuras o piezas rotas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de cabezal de iluminación, brazo soporte, cable de alimentación y condiciones eléctricas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar sistema de encendido y control de intensidad. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificación de sensor de proximidad. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar que las ruedas de la base estén presentes y bien sujetas al equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Taladro de sierra eléctrico
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALADRO DE SIERRA ELÉCTRICO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de botón de encendido y panel frontal y posterior de conectores, verifique que ninguno se encuentre dañado o suelto. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificación de funcionamiento
| Conecte el equipo a la red electrica, enciendalo y verifique que no aparezcan errores en pantalla. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Conecte el pedal, ajuste la velocidad en pantalla y verifique que al accionar el pedal se active la pieza de mano. Compruebe que los botones de cambio de rotación en pantalla se inactiven. | [5 empty] | Sí |  |  | No
| Verifique que el modo manual funcione correctamente y que el pedal se bloquee. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Ureterofibroscopio
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO URETEROFIBROSCOPIO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo. Verificar que no tenga fisuras, dobleces o daños en el tubo de inserción. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de pantalla táctil, imagen, contraste y brillo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Realizar y verificar que el balance de blancos sea correcto. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra) | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar funcionamiento de las perillas y angulación del tubo de inserción. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Comprobar estado de la batería del equipo. Realizar cambio de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Videolaringoscopio
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO LARINGOSCOPIO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general de las partes del equipo (pantalla, mango, hoja) en búsqueda de grietas, golpes o fisuras. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Verificar el estado del botón de encendido y apagado (encender solo una vez) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de pantalla, contraste, brillo y calidad de imagen, sin distorsiones ni manchas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Revisión la iluminación del LED, debe ser continua, blanca y sin parpadeos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Agitar el equipo y verificar estabilidad de la imagen del equipo sin desconexiones o interferencias. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Conteo de encendido del equipo
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Craneotomo
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRANEOTOMO | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de botón de encendido y panel frontal y posterior de conectores, verifique que ninguno se encuentre dañado o suelto. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Conecte el equipo a la red electrica, enciendalo y verifique que no aparezcan errores en pantalla. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Pruebe diferentes menús y botones en pantalla verificando que no se presenten retardos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Calibración de pantalla
| Presione la opción "Configuraciones" y luego seleccione la opción "Calibración de pantalla táctil" | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Verificación de pieza de mano
| Conecte una pieza de mano, realice activación del pedal y verifique que tiene un arranque inmediato y uniforme. Realice aumentos en los valores establecidos de velocidad y verifique que esto se ve reflejado en el movimiento de la pieza de mano. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Posicione la termocupla en el cuello de la pieza de mano, ajuste la velocidad a X rpm y active el pedal. La temperatura medida debe ser menor a Y, en caso de que sea mayor se debe realizar un reemplazo de la pieza de mano. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2023-03-23
Fecha de revisión: 2023-03-23
#REF!

## Escaner con iluminador
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER CON ILUMINADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc) | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección panel frontal (botones, perillas, terminales, indicadores, display) | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar componentes mecanicos y/o hidraulicos, si aplica | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
6. | Inspeccionar funcionamiento del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Inspeccionar funcionamiento de la bateria y/o ups si aplica | [5 empty] | Sí |  |  | No |  | NA
8 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Mesa de Cirugía (2)
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE CIRUGÍA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
Aceite hidráulico
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Desmontaje de tablas donde se posiciona el paciente, realizar limpieza, retirar velcro y pintar base. Una vez secado pegar nuevamente el velcro. Reemplazar tornilleria de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar estado de las ruedas, reemplazar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, batería, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | El sistema de frenos y liberación para desplazamiento funciona adecuadamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Teclado, botones y controles de acciones funciona correctamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Revisar nivel de aceite hidráulico, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Revisión del correcto funcionamiento de todos los movimientos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Holter (2)
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HOLTER | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Simulador de ECG
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Retire la batería del equipo y limpie el interior del compartimiento. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verifique el estado de las baterías, comprobando que los valores de los voltajes sean los adecuados. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Realice limpieza al cable de paciente y verifique su buen estado. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Conecte el equipo al software, presione el botón de eventos, verifique y compruebe que el evento se registre. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Realizar prueba de paciente y verificar la descarga del estudio en el equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Grua para traslado de Paciente
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRÚA PARA TRASLADO DE PACIENTES | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc.). | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar que la grúa cuente con todos sus componentes y accesorios (incluyendo arnés de paciente). | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Comprobación del estado general del chasis, mástil, brazo, percha, asas de empuje, pasadores, ruedas y frenos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Comprobación del estado general del motor de apertura y cierre de patas y del motor de elevación de paciente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Inspección de componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar el funcionamiento de la grúa, operatividad mecánica y eléctrica, así como de la caja de control y el estado de la batería. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Comprobar el funcionamiento de la báscula y su correcta puesta a "Cero", de ser necesario reajustar. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Verificación de pesos. (medidas en Kg +/- 10% )
40
50
60
70
80
10. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
11. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Balanza de precisión
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA DE PRECISIÓN | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Programada
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estándar de ejecución por equipo: 1 hora | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón clase M1
REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Verificar que la balanza cuente con todos sus componentes, tales como plataforma, pantalla, botones, patas niveladoras, cubierta protectora, etc, según corresponda. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspeccionar los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, incluyendo el cable de alimentación (AC), baterías, porta-fusibles, conexión a tierra, conectores y otros elementos relevantes según el modelo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Verificar el encendido y funcionamiento general del equipo, asegurando que la unidad responda correctamente y muestre lecturas estables. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Revisar el ajuste del “cero”, y si es necesario, realizar el reajuste correspondiente para garantizar lecturas precisas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificación pesos (medidas en g +/- 10% ).
| Masa patrón | [5 empty] | Balanza de precisión
10
50
100
200
500
750
8. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología
Observaciones:
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo. Ingeniería Clínica: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Mesa de Tracción
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESA DE TRACCIÓN | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Aceite hidráulico
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras u otros daños visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar Limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de superficies y tapizados en los cuales se apoyan las extremidades del paciente. Verificar que el velcro sea funcional. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar estado de las ruedas, reemplazar de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspección de componentes mecánicos como manivela, tuercas de ajuste y chapolas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | El sistema de frenos y liberación para desplazamiento funciona adecuadamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Lubricar articulaciones de ser necesario. | [5 empty] | Sí |  |  | No
8. | Verificar funcionamiento adecuado del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
9. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [6 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Masajeador
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MASAJEADOR | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Guantes
REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo. Verificar que en el interior no presente residuos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc). | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar funcionamiento del equipo en cada uno de los modos de trabajo y cabezales. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Pistola para biopsia
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISTOLA PARA BIOPSIA | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro
REVISIPON PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO
1. | Realizar inspección general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños físicos visibles. | [5 empty] | Sí |  |  | No
2. | Realizar limpieza general del equipo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
3. | Inspección de estado y funcionamiento de botones. | [5 empty] | Sí |  |  | No
4. | Inspección de componentes mecánicos y verificación de desgaste de piezas. | [5 empty] | Sí |  |  | No
5. | Prueba de funcionamiento sin aguja: Activar el mecanismo para asegurar que el disparo y la retracción funcione correctamente. | [5 empty] | Sí |  |  | No
6. | Accionar equipo y verificar que realice disparos. | [5 empty] | Sí |  |  | No
7. | Colocar Sticker mantenimiento preventivo. | [5 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## NEUMOVENT
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEUMOVENT TS | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  |  | D |  | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 4 horas | [8 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [8 empty] | D |  | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Balon de 1L con resistencia balón pediátrico y neonatal
Analizador de ventiladores | [5 empty] | Juego de llaves fijas milimétricas
REVISION PRE-ENCENDIDO
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [7 empty] | Sí |  |  | No
2. | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. | [7 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar integridad de filtro Inspiratorio y exhalatorio | [7 empty] | Sí |  |  | No
4. | Horas de trabajo del equipo
5. | Revisar fugas internas - externas de Aire y O2 | [7 empty] | Sí |  |  | No
TEST
6. | Realizar calibración de celda de O2 al 21%. | [7 empty] | Sí |  |  | No
7. | Verificar que celda de Oxígeno funcione correctamente, de lo contrario cambiarla | [7 empty] | Sí |  |  | No
8. | PRESIÓN
8.1 | Inspección de modalidad PCV presión control- ADULTO (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, Fr: 12, I/E:1/2, FIO2: 21%.)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
8.1.1 | Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.1.2 | Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.1.3 | Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.1.4 | Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2 | Inspección de modalidad PCV presión control- PEDIATRICO (+ 2 cmH2O) (Circuito Pediatrico, Balón 0.5L, Fr: 20, I/E:1/2, FIO2: 21%.).)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
8.2.1 | Manómetro: Ppeak: 15 cmH2O ; PEEP: 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2.2 | Manómetro: Ppeak: 20 cmH2O ; PEEP: 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2.3 | Manómetro: Ppeak: 30 cmH2O ; PEEP: 15 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: |  | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
9. | VOLUMEN
9.1 | Inspección de modalidad A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
9.1.1 | Gráfico: 300 mL (270 a 330mL), Fr: 16 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
9.1.2 | Gráfico: 500 mL (450 a 550mL), Fr: 14 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
9.1.3 | Gráfico: 700 mL (630 a 770mL), Fr: 10 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
9.1.4 | Gráfico: 1000 mL (900 a 1100mL), Fr: 8 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILADOR NEUMOVENT TS | [6 empty] | FCV
[9 empty] | Versión: 5 |  |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA | [6 empty] | Pagina 1 de 2
9.2 | Inspección de modalidad A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
9.2.1 | Gráfico: 100 mL (90 a 110mL), Fr: 24 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
9.2.2 | Gráfico: 200 mL (180 a 220mL), Fr: 20 | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
10. | ASISTIDA
Inspección de modalidad SIMV Control volumen ( + 10% ) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
10.1 | Gráfico: 500 mL (450 a 550mL) | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
10.2 | Trigg 1 (sensibilidad activada) | [5 empty] | Sí |  |  |  | No
10.3 | PS 20 cmH2O | [12 empty] | cmH2O
11. | ESPONTANEA
Inspección de modalidad SIMV(PCV)+PSV ( + 2cmH2O) (Circuito Adulto, Balón con resistencia de 1L, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%.)
11.1 | Trigg 1 (sensibilidad activada) | [8 empty] | mL |  |  |  | mL
11.2 | PS 20 cmH2O | [5 empty] | Sí |  |  |  | No
12. | NVNI
Inspección de modalidad CPAP Control presión ( + 2cmH2O) (Circuito Adulto, PEEP: 5mbar, FIO2: 21%)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
12.1 | Manómetro (PEEP 5 cmH2O) | [8 empty] | cmH2O |  |  |  | cmH2O
12.2 | Manómetro (PEEP 10 cmH2O) | [8 empty] | cmH2O |  |  |  | cmH2O
12.3 | Manómetro (PEEP 20 cmH2O) | [8 empty] | cmH2O |  |  |  | cmH2O
13. | FIO2. Ajuste de concentración de oxigeno ( + 10%)
[7 empty] | Analizador |  |  |  | Equipo
13.1 | Concentración de O2: 21% - 30% - 60% | [6 empty] | % | % | % |  | % | % | %
13.2 | Concentración de O2: 70% - 80% - 100% | [6 empty] | % | % | % |  | % | % | %
ALARMAS
14. | Alarma SIN RED ELÉCTRICA | [7 empty] | Sí |  |  | No
15. | Alarma VERIFICAR RED DE AIRE-FIO2 100% | [7 empty] | Sí |  |  | No
16. | Alarma VERIFICAR RED DE O2-FIO2 70% | [7 empty] | Sí |  |  | No
17. | Alarma DESCONEXION paciente en todas las modalidades | [7 empty] | Sí |  |  | No
18. | Colocar Sticker de Mantenimiento Preventivo | [7 empty] | Sí |  |  | No
19. | Fecha de Validación y Metrología | [7 empty] | Sí |  |  | No
Observaciones:
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## SANREI RM
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 2
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  | D |  | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 5 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D |  | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Balon de 1L con resistencia balón pediátrico y neonatal
Analizador de ventiladores (Modo de correción ATP) | [5 empty] | Analizador de oxigeno
INSPECCIÓN
1. | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [6 empty] | Sí |  |  | No
2. | Efectuar limpieza integral externa del equipo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
3. | Revisar perillas e interruptores que estén en buen estado y funcionando correctamente. | [6 empty] | Sí |  |  | No
4. | Verificar que la válvula de flujo rápido de O2 (flush) funcione correctamente. | [6 empty] | Sí |  |  | No
5. | Inspeccionar externamente el equipo. | [6 empty] | Sí |  |  | No
6. | Verificar valor de presión de entrada de válvula reguladora de ventilador, haciendo uso de manómetro de verificación de presiones en la parte posterior del equipo. | [11 empty] | PSI
7. | Fecha Validación y Metrologia.
8. | CAUDALÍMETRO
8.1 | Inspección de caudalímetro
8.1.1 | Flujometros del caudalímetro cerrados indicando cero. | [6 empty] | Sí |  |  | No
8.1.2 | Comprobar estado de conexión de extensiones O2 y Aire (fisuras, grietas, fugas). | [6 empty] | Sí |  |  | No
8.1.3 | Verificar en los manómetros de oxígeno y aire que las presiones estén entre 50 y 60 PSI. | [6 empty] | Sí |  |  | No
8.2 | Verificación de fuga de flujo en caudalímetro con perilla cerrada
8.2.1 | Conectar el sensor de flujo a la manguera F.G.F. Verificar que en el VT mobile arroje un valor menor a 10 mL/min. | [11 empty] | mL/min
9. | INSPECCIÓN DE COMPONENTES
9.1 | Verificar mangueras de entradas y salidas de gases, bien fijadas. | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.2 | Cánister y empaque correctamente fijado. | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.3 | Manometro en buen estado y firmemente asegurado | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.4 | Todos los tornillos presentes e intactos, ajustar o cambiar de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.5 | Válvula espiratoria con válvula de alivio funcionando correctamente, verificando fugas. | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.6 | Verificar que las válvulas inspiratoria y espiratoria se encuentren instaladas correctamente | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.7 | Fuelle y domo en buen estado | [6 empty] | Sí |  |  | No
9.8 | Encaje de balón intacto | [6 empty] | Sí |  |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE ANESTESIA SANSEI RM | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 2 de 2
10 | Control de flujo de caudalímetro
10.1 | Flujometro caudalímetro AIRE 0,5 L/min (0,45~0,55) | [10 empty] | L/min
10.2 | Flujometro caudalímetro AIRE 1 L/min (0.9~1.1) | [10 empty] | L/min
10.3 | Flujometro caudalímetro AIRE 2.0 L/min (1.8~2.2) | [10 empty] | L/min
10.4 | Flujometro caudalímetro AIRE 4.0 L/min (3.6~4.4) | [10 empty] | L/min
10.5 | Flujometro caudalímetro AIRE 7.0 L/min (6.3~7.7) | [10 empty] | L/min
10.6 | Flujometro caudalímetro O₂ 0,5 L/min (0,45~0,55) | [10 empty] | L/min
10.7 | Flujometro caudalímetro O₂ 1.0 L/min (0.9~1,1) | [10 empty] | L/min
10.8 | Flujometro caudalímetro O₂ 5.0 L/min (4.5~5.5) | [10 empty] | L/min
10.9 | Flujometro caudalímetro O₂ 8.0 L/min (7.2~8.8) | [10 empty] | L/min
10.10 | Flujometro caudalímetro O₂ 10 L/min (9~11) | [10 empty] | L/min
11. | PRESIÓN
Inspección de modalidad en presión (+ 2 cmH2O) (Circuito Adulto, Balón 2L, Fr:14, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  | Equipo
8.1.1 | Manómetro: PIP (Presión Espiratoria Positiva): 5 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.1.2 | Manómetro: PIP (Presión Espiratoria Positiva): 10 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
Manómetro: PIP (Presión Espiratoria Positiva): 15 cmH2O
Manómetro: PIP (Presión Espiratoria Positiva): 20 cmH2O
8.1.3 | Manómetro: PIP (Presión Espiratoria Positiva): 30 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.1.4 | Manómetro: Ppeak: 40 cmH2O ; PEEP: 20 cmH2O | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2 | VOLUMEN
Inspección de modalidad en volumen ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón 2L, I/E:1/2, FIO2: 60%.)
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  | Equipo
Punto de 100 mL, (90 a 110) mL
Punto de 200 mL, (180 a 220) mL
Punto: 300 mL (270 a 330) mL,
8.2.1 | Punto: 500 mL (450 a 550) mL, | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2.2 | Punto 700 mL (630 a 770) mL, | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
8.2.3 | Punto 1000 mL (900 a 1100) mL | [5 empty] | Ppeak: | PEEP: |  | Ppeak: |  | PEEP:
9. | ALARMAS
9.1 | Inspección de modalidad A/C volumen control ADULTO ( + 10%) (Circuito Adulto, Balón con resistencia 1L, PEEP:5mbar, I/E:1
| VALORES | [5 empty] | Analizador |  |  | Equipo
9.1.1 | Alarma sonora cuando no hay O2 y led destella, (cambiar batería de ser necesario) | [7 empty] | mL |  |  |  | mL
9.1.2 | Alarma de presión de la vía aérea. (cambiar batería de ser necesario) | [7 empty] | mL |  |  |  | mL
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV

## Pegasus (2)
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT PEGASUS | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 1 de 1
Marca: |  |  |  |  | Modelo:
No. Inv: |  |  |  |  | Serie: |  |  | Fecha Prog.
Servicio: |  |  |  |  | Entidad: |  |  | D | M |  | A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 3 horas | [7 empty] | Fecha Ejecutada
FRECUENCIA ( ) MESES | [7 empty] | D | M |  | A
Orden Trabajo No.
Equipamiento Requerido
Set de destornilladores | [5 empty] | Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro | [5 empty] | Sopladora
Juego de llaves allen milimétricas
REVISION PRE-ENCENDIDO
1 | Realizar inspección física general del equipo, verificando la presencia de golpes, abolladuras, deterioro en la pintura u otros daños visibles. | [6 empty] | Sí |  | No
2 | Limpieza siguiendo el protocolo de mantenimiento semanal – mensual (R-DIAH 201-36). | [6 empty] | Sí |  | No
3 | Inspección del estado de la punta de carga para guía de bolsas. Cambiar si es necesario. | [6 empty] | Sí |  | No
4 | Limpieza y revisión de filtros y el gabinete eléctrico. | [6 empty] | Sí |  | No
5 | Verificación y lubricación de movimiento de actuadores, correas, rieles con aceite siliconado. | [6 empty] | Sí |  | No
6 | Revisión de estado de espirales de almacenamiento, cambiarlos de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  | No
7 | Limpiar las bandas del eje de movimiento cartesiano. | [6 empty] | Sí |  | No
REVISION ENCENDIDO
8 | Verificación secuencia de encendido. | [6 empty] | Sí |  | No
9 | Respuesta pantalla táctil de computador. | [6 empty] | Sí |  | No
10 | Activación de funciones por medio de los comandos del supervisor (terapia, inventario, carga, desechos, configuración, reinicio, inicio, parada, abrir gabinete de deshecho). | [6 empty] | Sí |  | No
12 | Revisión de cotas de espirales (jano encaje con espiral adecuadamente). Hacer de manera aleatoria. Calibrar de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  | No
13 | Revisión de cotas de espiral de carga (jano encaje con pines de carga adecuadamente). Hacer de manera aleatoria. Calibrar de ser necesario. | [6 empty] | Sí |  | No
14 | Revisión de ventosas que estén en buen estado. | [6 empty] | Sí |  | No
15 | Revisión de carga de medicamentos. De no cargar, ajuste de los pines en modo servicio. | [6 empty] | Sí |  | No
16 | Inspeccionar funcionamiento de la batería y/o ups | [6 empty] | Sí |  | No
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de Revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV
|  | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT PEGASUS | [5 empty] | FCV
[8 empty] | Versión: 5 |  | R-DIAH201-19
|  | PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA | [5 empty] | Pagina 2 de 2
REVISIÓN DE ETABAG
17 | Etiqueta legible y posicionada en el pin de descarga | [6 empty] | Sí |  | No
18 | Inicio y detención adecuada de banda de salida | [6 empty] | Sí |  | No
19 | Limpieza del deposito (tambor-vibrador) de clips. Verificar que este rotando y surtiendo al rotador derecha-izquierda | [6 empty] | Sí |  | No
20 | Hacer test print (prueba de producción). Salir al escritorio minimizando Pegasus, abrir test print para seleccionar servicio y cantidad. Luego volver a abrir pegasus y mandar la terapía creada anteriormente. | [6 empty] | Sí |  | No
18 | Colocar Sticker mantenimiento preventivo | [6 empty] | Sí |  | No
Observaciones :
Responsable: |  |  |  |  | Vo. Bo.Ingeniería Cliníca: |  | Recibido a satisfacción:
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica | [5 empty] | Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 2025-08-29
Fecha de revisión: 2025-08-29
Todos los derechos reservados. FCV